多通道经颅直流电刺激器

- 技术参数

*1.	电流、周期等刺激参数均能在主机上的专用机械式开关或旋钮调节来实现，具备触发开始及终止接口，可通过触发接口连接器外接计算机操控程序（如Matlab）实现刺激控制功能（以上必须提供图片、生产厂商官网截图说明；同时提供生产厂商官网链接备查）

* 2.高精度电极：一组五个Ag/AgCl环形电极，直径12mm，共计两组，每组均可以单独形成4x1环形聚焦电场模式进行分开刺激，同时也可单独形成1x1、1x2、1x3等刺激模式来同时实现在不同脑区的刺激；同时可定制专用动物颅内电极

3. 	刺激模式：高精度聚焦，可同时刺激不同脑区，1×8、2×7、3×6，4×5等多种刺激模式可选择

4.	电流输出强度0~±2.5mA，	电流精度1%，刺激周期0~40min

5.	定位装置：九个扣锁式环形电极托，嵌入可穿戴式标准脑电电极帽固定电极

6.	设备内置EEG-ANL抗噪模块，默认可以和EEG，PET,Eye-TRACKING,NIRS联用。

7.	TrueCurrent：8个独立显示条对应显示当前设置电流

8.	ABORT 保护功能：机械式终止按钮，30s 缓降切断电流输出

9.	Sham机械式开关，刺激过程中可实现伪刺激功能

10.	开关机具有独立的按钮，设备充电期间禁止刺激输出

11.	电阻测试范围0~999K，电阻分辨率0.01k

12.	刺激周期选择：机械式按钮控制

13.	刺激开始前与结束后 30 秒电流缓升与 30 秒电流缓降

14.	配备有触发开始和触发中止的BNC接口

15.	内置可替换充电电池

* 16.	HD-Explore软件，猕猴脑模及预设脑区定位点，操作者只需选择刺激最大电流值、电极放置位置、电极极性、电极数量，软件将自动模拟出电场在脑膜中的分布图形（MRI、电场）。操作者可以通过软件的模拟结果来确定如何摆放电极能够达到最佳的刺激位置

*17.电场可视化功能：模拟脑部电场分布，通过 MRI 下预设脑膜和虚拟电场整合的方式显示颅内电流场位置；提供冠状、矢量、横切面三种视角图形显示。全方位 360°观测刺激聚焦位置，确定最好的高精度电极放置位置

18.	影像脑模：预设标准脑模，存入软件库，实现个体化的应用及实验设计。

19.	可以颜色标识区分电流强度，探索结果在界面中清晰可见。

20.	可自行编辑设定应用方案，方案及数据可存储。

21.	实时MNI坐标显示场强

22.	兼容性：软硬件均为同一厂商研发生产，确保兼容性和软件升级。

- 配置清单

硬件：9通道一体式台式刺激仪主机1台，触发接口连接器1套，动物刺激套件（含动物电极、玷污电极支架、动物紧缚衣等）1套。

软件：HD-Explore高精度标准化刺激方案及定位探索软件1套，软件加密狗1只，可方便安装至任意电脑终端使用

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。