脑磁图兼容DC脑电图设备

一、技术参数及要求：

- 通道：64ch放大器，放大器后期可以直接升级为96导、128导等。

- ★放大器可直接拆分为2套32导放大器进行使用。

- 可精确采集脑电图（EEG）、肌电图（EMG）、眼电图（EOG）及诱发电位。

- 电极帽：高纯度Ag／AgCl电极，导电介质为膏状不易挥发，须维持1.5-3小时稳定信号。

- 输入阻抗：10/10000 MOhm。

- 共模抑制比：≥ 110 dB。

- 采样率：≥ 4500 Hz同时采集。

- 信号噪声：2µVpp。

- 带宽：DC-900Hz。

- 高通滤波[HZ]：0.016HZ/10S AC或DC可调。

- 低通滤波[HZ]：1000/250可调。

- ★电源：可充电电池供电，避免市电干扰；电池为可更换设计，方便客户自行更换，电池连续供电时间不低于18小时。

- 数据传输介质：双轴光纤。

- 系统支持与主流TMS产品同步采集，放大器不会出现过饱和现象，需提供证明资料。

- ★系统支持与主流脑磁图设备同步采集。

- 零场光学磁力计模块，通过检测生物磁性，结合脑电分析仪用于大脑电磁协同记录。须满足以下技术要求。

- ★灵敏度（宽频噪声能量谱）：1-100Hz范围<15fT/√Hz。

- 动态范围：±5 nT。

- 工作环境要求：静磁场低于50nT。

- 探测方向：Y轴，Z轴或者YZ轴同时记录。

- 信号输出：模拟信号或USB数字信号。

- 探测器尺寸：13x19x110 mm (探头)；3.1×11.0x16.5 cm (电子设备)。

- 信号线长度：6.5m。

- 功耗：5W。

- 包含自动控制及数据采集软件，软件需要windows 7 64-bit或以上的计算机。

- 为方便携带，放大器与电源重量不能超过2kg。

- 设备硬件及电极系统通过CE认证，电磁兼容性认证并提供证明资料。

二、软件技术参数：

1.具有独立的数据采集分析软件，保证数据采集时可以同时分析其它数据。

2.可配套开源采集软件，提供RDA开发包，支持matlab、python、c、cpp环境下的开发工具。

3.具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能。

4.软件提供三维脑地形图，支持修正核磁干扰、修正TMS干扰功能。

5.模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式

6.分析软件直接集成Loreta源定位算法，并可实时与Matlab相互转换。

7.★采用“History trees”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理，树状结构软件界面，须提供软件相关操作界面截图。

8.可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型等超过25种数据格式

9.兼容世界多种厂家EEG/ERP数据分析，便于学术交流。

三、配置要求：

2个  		 32通道放大器

1套 		 光电转换器适配器盒套件

1个		 64导电极输入转接盒

1个 		 电源模块

1 个		 信号探测器

2 根		 5米传输光纤

2 根		 30cm 数据连接线

2 根		 100cm 数据 连接线

1 根		 标记触发线

1 本		 操作手册

2 顶	    64ch 脑电帽（兼容脑磁图环境）

1个        相位同步扩展盒

1个        零场光学磁力计

1套 		 ERP启动套件

1套		 视听觉刺激软件

1套	    记录软件

1套 	    分析软件

2台        电脑

2台        显示器

四、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。