清醒猴光遗传学神经活动调控系统

- 技术参数

功能需求：目前对清醒猴脑功能研究的重要科学问题之一是脑功能的调控研究。本套光遗传学神经活动调控系统需满足非人灵长类猕猴的研究需求。猕猴脑的容量和复杂程度远非啮齿类脑可比。目前市场上绝大多数的同类产品都针对啮齿类的研究实验，在猕猴等大型动物上使用不是非常有效。本系统需考虑到猕猴脑的复杂性，使用光遗传技术，满足在猴脑内有较调控神经功能与行为活动的要求 (Dai et al, 2014, 2015)。微光纤与记录用微电极需同时推进至清醒猴的目标脑区，精确定位。在行为任务中，配合光纤对目标脑区的神经活动开展记录及刺激，可有效的实时检验、调控猴脑内不同核团间的复杂功能联系。

主要技术参数：

* 1、病毒注射功能可在猕猴日常训练／实验状态下进行。可先通过电生理研究与猕猴行为结合，功能性定位目标脑区。然后在此实验设置上，在体注射病毒。与麻醉平卧相比，能提升病毒注射位点的有效性，同时简化术前操作、缩短术后恢复。

2、病毒注射系统需满足猕猴大型动物脑内的精准定位：纵向深度>60mm，纵深精细区分度控制在<25nm以内，步进推进精度<0.2微米。

3、注射病毒时压力注射平稳，精准。注射药量微控精度<1nl; 注射速度程序化控制，速度<250nl/min。可同时实现多点注射（≥2个给药点同时注射）。

* 4、激光发生器可提供多波长激光光源，包含4种波长的光源：蓝光(473nm，100mW, 561nm laser, 5% stability with PSU-H-LED Power adjustable, TTL/analog modulation up to 1KHz)、绿光（100mW, 561nm laser, 5% stability with PSU-H-LED Power adjustable, TTL/analog modulation up to 1KHz）、黄光(100mW, 589nm laser, 5% stability with PSU-H-LED Power adjustable, TTL/analog modulation up to 1KHz)、红光（100MW 635nm DPSS LASER SYSTEM, 5% POWER STABILITY）。

* 5、激光玻璃光纤制备。能拉制稳定、可靠的尖端小于0.03微米的电极。电镜检测电极尖端变化小于0.1微米。光纤制备功能包括可将光纤的输出端经过加热拉制成锥形，和普通光纤相比，可以扩大光照面积>50%，提升光照效率>15%。

6、光纤与电信号记录微电极推进器。含低噪前放。推进速度可控在0-250μm/s范围内。推进距离不小于35mm。

* 7、所包含的光电极需结合玻璃光纤与多通道记录电极（>6通道同步记录电极型号），光电极整体大小<350 um, 光电极长度>110mm。光纤位置与记录电极位置可根据实验需求设置。该光电极适用于猕猴深部脑区光刺激、记录。

8、自由旋转光纤连接器可以保证清醒实验动物在自由活动过程中光刺激的持续稳定输入。

- 配置清单（数量均为1）

- 立体定位仪

- 病毒注射微推进器

- 微量注射泵

- 多波长激光发生器

- 光纤偶合器

- 光纤拉制仪

- 光能计

- 深度光纤微推进器

9、自由转换器

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。