无线自由移动脑电肌电记录系统

- 技术参数

功能需求：对动物运动学习和控制神经机制的研究，是研究动物行为动作的精细性，揭示精细控制行为动作的复杂脑功能。针对这一研究目的，需在现有研究平台上，购置、搭建实验动物适配的无线自由移动脑电肌电记录系统。该系统需具备全程无线采集、自由移动的优势特点，以支持运动过程中，无阻碍采集动物行为动作数据，无创性的同步采集脑电信号。系统作为一套测量设备，具有静态和动态两种工作模式。在静态模式下，通过外接辅助电源供电，测量数据通过光纤传入电脑。动态测量情况下利用电池供电，通过无线蓝牙发送数据到电脑。该系统能有效屏蔽线缆运动造成的伪迹和电源工频干扰，以确保获得高质量信号。

主要技术指标：

* 1、系统可同步采集脑电EEG和肌电EMG等电信号,并且放大器硬件可以组合成以下采集模式:记录64通道EEG；记录32通道EEG + 28通道EMG + 4通道EOG；记录32通道EEG + 24通道EMG + 4通道EOG + 4通道EKG；放大器提供≥4通道眼电EOG增益通道。放大器不做滤波，是真正的DC放大器。数据采集精度≥24位。

# 2、脑电肌电连接线采用可塑性LEMO同轴电缆和TAS2专利技术，可有效屏蔽线缆运动伪迹和电源工频干扰，获得高质量信号。

3、数据可采用无线蓝牙传输，传输距离20米。系统可配置3D 加速度计传感器，与脑电同步测量，范围：± 16g；分辨率；13 bit；灵敏度：3,9 mg/bit。

4、采样率≥2048Hz；输入信号差异<0.15V；输入共模范围：-2V至+2V；输入阻抗>10的12次方Ω；共模抑制比：>100dB；噪音：＜1.0µ Vrms；输入信号范围：150-1000mVpp；

# 5、在静态模式下，系统可通过外接辅助电源供电，测量数据通过光纤传入电脑。在动态模式下，系统由电池供电，测量数据存储在SD卡。动态模式下，可以通过无线蓝牙发送数据到外部设备，比如电脑、平板或手机，并通过它们可以传输到互联网。

6、电极帽:多种尺寸选择：S、M、L；采用主动与烧结的Ag / AgCl电极。采用主动降噪技术，可为每个电极提供优秀的信号质量。

7、分析软件：

*7.1、软件系统采用后台开放式设计，用户可自定义设置采集、分析的逻辑，以及模式、顺序、配置等，创建个性化的实验采集、分析界面，采集分析一体化进行。

7.2、所有的采集分析功能都采用模块图标化设计，利用鼠标拖拽图标箭头，就可将各个功能模块，按照自定义的逻辑、顺序、模式搭建出工作流程图。可实现在线采集，采集分析同步进行，直接获得需要的结果。

7.3、系统提供Matlab采集接口，可以直接在线用Matlab软件采集所有数据，并进行处理。数据导出的格式包括：Poly5-32bit，Poly5-16bit，EDF，EDF+，CSV，MDF，SMP

- 配置清单（数量如下1）

1、放大器   1

2、脑电帽    1

3、脑电数据线   1

4、肌电电极    20

5、阵列电极网格和胶贴20

6、肌电数据线    1

7、EOG、EKG电极     1

8、光纤     1

9、蓝牙适配器     1

10、数据转换盒     1

11、USB线      1

12、电源及电源线   1

13、采集分析软件

14、配件包  1

- 携带箱  1

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。