振动切片机

一、数量及用途

1.1数量：1台

1.2产品功能和用途描述：

振动切片机主要用于新鲜的神经组织、大脑和脊髓质地嫩、易碎且对机械损伤非常敏感组织样本切片，可满足神经病理学、神经生理学（膜片钳）和电生理学新鲜及固定组织切片的最高要求。

二、技术指标

1.切片机

1.1设计紧凑的独立控制面板，图形化按钮有效控制所有的操作。

1.2带振动刀片的全自动切片机，可在自动切片模式下操作，也可在半自动切片模式下操作。

1.3★自动切片模式下带有样品回缩功能；半自动切片模式下无自动样品回缩功能，但可以手动执行回缩。

1.4切片厚度设置：手动，以1μm递增；或自动，最厚为1000μm；切片厚度可计。

1.5切片频率（±10%）：85Hz（±10%）

1.6切片振幅：0-3mm，0.05mm增幅

1.7切片速度（±10%）：0.01-1.5mm/s

0.01 – 0.1，0.01 mm/s 增幅；

0.10 – 0.5，0.02 mm/s 增幅；

  - – 1.5，0.10 mm/s 增幅。

1.8返回速度（±10%）：1.0-5mm/s，0.5mm/s增幅。

1.9样品垂直总行程：20mm（电动）

1.10切片范围及切片窗口：45mm；0.5mm-45mm。

1.11★样品回缩：0-100μm（可调，可关闭）。

1.12最大样品尺寸：

带标准刀架：33×50mm

样品定位，可旋转：360°

样品座，可旋转：0-10°

1.13尺寸：

长×宽×高：600mm×250mm×230mm

带放大镜：600mm×250mm×320mm

含显微镜：600mm×250mm×490mm

控制单元（当底座折叠时）：190mm×150mm×72mm

1.14通过控制单元操作，可保存8组用户参数设置。

1.15在生理条件下工作：可拆卸的冰浴盘和缓冲盘保证工作在生理条件下进行。

1.16保证最佳切片质量：（Jonas进样）

1.17符合人体工程学：外接式控制面板具有抚摸保护，左右利手操作者都适用。

1.18全新刀架，提供安全的刀片安装：

可以适用剃须刀，注射刀片或者蓝宝石刀片，整片剃须刀可以插入刀架，无需将刀片截成两半；刀架可以翻折90°，以便插入刀片；优化的设计可以防止缓冲液溢出。

1.19★能检测垂直偏差，最大限度的减少纵向偏离。

1.20集成的LED照明，5档不同照明强度。

2.显微镜

2.1一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察,防静电特殊工程高分子材料外壳

2.2光学系统：格里诺光学系统，全复消色差光路

2.3观察镜筒：宽视野双目镜筒，倾角60度，最大视野可提供到23mm

2.4 10X宽视野目镜，视野数为23mm

2.5 500万像素科研级照相装置，USB3高速接口，2/3" CCD与显微镜相同品牌

3.制氧装置:容积40L

3.1 压力表出口压力: 0-2.5Mpa

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。