磁共振成像(MRI)兼容大动物麻醉监护系统技术参数

*1.工作环境：适应各种高要求的磁共振成像非人灵长类动物实验，可与至少3.0 Tesla甚至更高磁场强度兼容

2.氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警，最低氧流量50ml/min，保证微低流量的要求

3.笑气：当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置

4.Easy-fil™快速加药器式挥发罐，能够满足微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min–15L/min之间

5.模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内

6.2个大钠石灰吸收罐，罐容量3L

7.气动电控呼吸机

*8.上升式风箱，容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml，压力控制模式可达到5ml，最大吸气流速：120L/min

9.呼吸频率：4-100次/分钟，吸呼比：2:1到1:8

*10.呼吸机压力模式／压力限制范围；5到60cmH2O／12到100cmH2O

11.PEEP范围：0，4到30cmH2O

12.潮气量监测范围：5到1500ml

13.高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

14.吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15L/min

*15.2.4 Ghz无线技术：无线心电图和血氧功能采用较短电缆；无线SPO2血氧饱和度监测采用数字信号和快速连接传感器

16.显示包括心电图、血氧、EtCO2、IBP、麻醉药物、连续的体温和血压值

17.无线模块可以充电，每充满一次使用时间不低于6个小时；显示器上能够显示每个无线模块的电池的剩余寿命

具有固态红外技术功能，自动识别麻醉剂，能够检测EtC02和麻醉剂的含量

*18.具有数字信号处理（DSP）和过滤移除核磁共振相关的工件，能够提供增强的心电图性能和选通。数字心脏和周边门控算法能够确保MR图像质量

19.配备维持实验动物体温的水毯，具有标准塑胶接头、温度可调。

配置清单

全电脑控制呼吸机   1套

乙醚蒸发罐       1个

氧气，笑气流量计    1个

空气流量计         1个

生理监护仪         1套

恒温水毯            1套

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。