单分子扫描共聚焦系统技术参数

- 工作条件：

  - 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

  - 适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

- 设备用途：

  - 在单分子水平上在体内或体外检测生物大分子之间纳米级距离及其变化，并且具有极高的空间及时间分辨率，在生物大分子相互作用、细胞生理研究、免疫分析等方面有着广泛的应用，是实验室科研的重要工具。

- 产品配置要求

  - 561纳米激光器，1台；640纳米激光器，1台；单光子探测器，1台；

- 技术规格：

  - 激光器

    - 激光波长：561 nm，647 nm

    - #激光功率：561≥150 mW，647≥120 mW

    - 激光模式：TEM00

    - 光束质量：M2<1.1

    - 激光强度稳定性：优于1%

    - *标准配置为光纤输出，具备自由光输出

    - 激光强度0 – 100%全范围调节

    - 激光预热时间：小于5分钟

    - 激光整合器：整合4种波长激光，USB接口，单模光纤输出

    - 405/488/561/640nm四通道激光滤光块

    - 激光照明器：电动调节激光照射角度，可用软件控制，切换和保存角度

  - 单光子探测器

    - 像素：2048(H)×2048(V),

    - 像元尺寸：6.5µm×6.5µm,

    - 满井电子：≥30000,

    - 量子效率：>70%@600nm, >40%@800nm

    - 制冷方式：forced air: ≤-10℃，Water cooled: ≤-30℃

    - 暗电流：≤0.05 electrons/pixel/s(Air cooled)

    - *满幅成像速度：100fps, 最快速度：25655fps（2048(H)*8(V)）

    - 数模转换位数：16bit输出,

    - 读出模式：binning 2×2、4×4,

    - 数字接口：同时具有Camera link接口(100fps全幅)，USB 3.0接口（30fps 全幅）

    - 读出噪声：标准输出：≤1.9e rms (1.3e 平均值)

    - 慢速输出：≤1.5e rms (0.9e 平均值)

- 技术文件：

  - 一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

- 技术服务：

  - 设备安装调试

    - 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

    - 每台仪器的安装调试-验收期不长于10个工作日。

  - 技术培训：在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

  - 保修期：提供1年免费保修，保修期自验收签字并盖章之日起计算。保修期满前1个月内卖方负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，负责排除。

  - 维修响应时间：卖方在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方赔偿相应损失。

  - 软、硬件升级：卖方免费向用户提供自验收之后未来1年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一套

9. 目的港：

CIP生物物理所，一套

10. 交货日期：

签订合同后4个月内