  蛋白质稳态监测活细胞工作站技术参数

用途：

本仪器应能够通过可见激光对果蝇，活细胞、组织或切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维图像。可利用荧光标记测定细胞内如钠、钙、镁等离子浓度的比率、动态变化及pH值的动态变化。

1 工作条件

仪器正常运转对工作环境适应的电压波动范围应符合中国实际情况（一般为不低于220V、50Hz、16A范围），适合使用的温度范围15-25℃；使用湿度较宽，在此范围内，温度、湿度正常变化对仪器稳定性影响小。中标方应提供适合的设备以达到抗震动性要求。

2 技术指标

2.1激光照射系统（1套）

2.1.1  激光光源：

4激光器底座，固体紫色激光：405nm，固体蓝色激光：488nm，固体绿色激光：561nm；功率≥50mW，光纤末端每根谱线输出功率全部≥20mW。

2.1.2
激光耦合器

可见光束分光器：8通道(AOTF)

开放式激光耦合器。最多可同时发射出8根激发谱线。每根激发谱线的强度均可独立调节，调节精度≤0.01%。

2.2共焦扫描部分

★2.2.1  扫描装置：高分辨率扫描系统，分辨率≥2K*2K，扫描速度：512*512：≥7帧/秒。

2.2.2扫描探测器装置：、具有3个荧光通道（分别管理独立的激光和PMT），以及一个透射成像通道，系统共有4个通道，3个高灵敏度PMT，同时进行3色成像，3个标准PMT探测器。可实现对活细胞和活组织的实时观察；可用于观察极弱荧光信号，降低光淬灭和光毒性。

2.2.3电动透射通道：可做微分干涉透射观察，用于明场和DIC的透射光检测通道。透射检测器：1个

2.2.4 扫描旋转范围为0-360°，图像旋转范围360°，扫描视场对角线≥18mm。
2.2.5 扫描装置：可以随时倒置荧光显微镜，正置荧光显微镜随意连接（用户可自己连接互换，不需要安排特别厂家工程师），可在已有显微镜上完全通用。

2.2.6 标本荧光信号导出：分离激光与荧光信号的探测

2.2.7针孔规格：应采用全自动调节方式。针孔数量：3个，针孔形状：圆形，12-256um直径，针孔调节方式：全自动调节到最佳状态

2.2.8荧光分光方式：滤色片分光和高分辨率光栅,同时可以提供三组光栅

吸收滤色镜：在检测器前装有吸收滤色镜，进行特异性观察，滤色镜：高选择透过滤色镜

2.2.9 光学变倍：≥1-1000X (连续变化)

2.2.10 扫描模式：可采用点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描,或者X，Y，Z，T，波长（任意结合）等多种扫描模式

2.2.11 中间像平面扫描视野对角线≥18mm。

3、显微镜部分： 

3.1 无限远光学系统，齐焦距离≥58mm。 

3.2 研究型全自动倒置显微镜，电动X、Y、Z轴，电动物镜转换器，电动荧光滤色镜转换，荧光挡板何光强度电动调节，细胞自动跟踪系统。具备明场、荧光、微分干涉观察功能。显微镜控制可通过遥控器、机身按钮、共聚焦软件来控制。

#3.3 自动对焦系统：实现长时间观察无焦点漂移：快速反馈系统, 通过硬件达到以毫秒级的速度进行焦点的连续跟踪,永无焦点漂移现象和延迟．精确的再定焦,精确度达景深的1/3；时间序列成像的稳定对焦,从两到三天到更长时间的序列观察；红外870nm LED做光源对荧光成像无影响；利用实时光学补偿实现任意深度的观察。
3.4 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10 nm，调焦行程：10 mm，防漂移设计，有调焦限位。XY高精度电动载物台（移动速度：可达25mm/秒；X*Y行程：114*73mm）。
3.6 电动荧光附件：电动荧光转盘；130W 使用寿命≥2000小时汞灯，光纤导管，光的强度5档电动调节，光纤传输，含DAPI、FITC、TRITC激发滤色镜,6位荧光滤块电动转换.荧光带有噪声消除器。

3.7显微镜透射光源：长寿命高亮度LED。

3.8电动微分干涉（DIC）功能。

3.9 物镜：顶级平场复消色差共聚焦专用荧光物镜， 配有紫外校正透镜, 保证物镜对可见光与紫外齐焦性。

10X： 数值孔径N.A≥0.45，W.D≥4.0mm

20X：  数值孔径N.A≥0.75，W.D≥1.0mm

40X： 数值孔径N.A.≥1.30，W.D≥0.20mm，油镜

60X/63X：  数值孔径N.A.≥1.40，W.D≥0.13mm  油镜 

100X：  数值孔径N.A.≥1.45，W.D≥0.12mm  油镜

#3.10、高灵敏度彩色采集系统：像素≥1600万，量子效率不低于77%，芯片尺寸：36 × 23.9mm，实时图像传输速度：19 fps (1608x1608 pixels), 45 fps (536x536 pixels) 彩，USB3.0高速传输方式。
3.11 不间断UPS，续航时间20分钟以上。
4、软件部分：

4.1 同一软件控制显微镜、激光器、扫描器，所有硬件均由软件控制。自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，可设置时间循环，可编程记录，减少荧光淬灭；用于测定钙离子浓度，多荧光叠加，6D扫描等等功能。

#4.2 具有激光共聚焦超分辨功能：提供软硬设备提高原有共聚焦分辨率到1.5倍，X,Y轴分辨率≤150nm , Z轴分辨率≤300nm。

4.3 扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数迅速处理。

4.4 图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件调用功能调用硬件设置。

4.5 图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。

4.6 高级反卷积模块，3D 成像软件，用于3D成像,旋转,扫视。

4.7 共定位分析软件：通过散点图法对双色荧光数据进行共定位分析，可分别对每个通道的背景及阈值进行调节，得出共定位百分比及皮尔森相关系数等统计数据，数据可导出至Excel表格。

4.8能够进行全景扫描，全景实时扫描，多个感兴趣区域实时扫描；实现大图拼接，多视野拼接成像功能。

5、工作站部分

5.1 高性能主流图像工作站，高速接口卡，可选配大容量外部存储及输出设备。同一软件控制显微镜、激光器、扫描器等所有硬件。

5.2 可以自动、快速设定扫描参数。

5.3 可从已保存图像中快速自动恢复硬件原始参数设定。

5.4 工作站硬件配置不低于：至强四核3.4GHz以上处理器，300G 固态硬盘，高速硬盘≥2TG，内存≥16G，2G显卡，DVD兼CD-RW驱动器（具备刻录功能），高分辨率30英寸LED，Windows 10 Professional  64 位操作系统。

5.5 所有数据传送采用光纤传送，速度可达达1000M/秒。

5.6 除软件控制外，还有旋钮控制，且有LCD ZOOM.PMT灵敏度，Z-Stack 等参数显示。

6、售后服务：

6.1 设备安装、调试和验收：卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。投标方承担有关费用。

6.2 技术培训：在用户所在地对用户进行3人次为期1周的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

6.3 保修期：卖方提供1年的免费保修，保修期自仪器验收签字并盖章之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由卖家负担。

6.4 维修响应时间：保修期内卖方应在24内到达维修现场，到现场时间为4小时以内，延误时间则延保修期；保修期结束后到达现场时间同前。维修服务包括电话指导和现场维修。 

6.5 要求厂家在中国设有3个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

6.6 交货时间：合同签订后90个工作日内。

7 质量保证期：

测试验收合格签字并盖章之日起1年

8 订购数量：

1台

9 交货地点：北京

10 交货日期

合同签约后90个工作日内

