多功能荧光成像仪
一、技术参数

1. 设备用途：

  采集化学发光（chemiluminescence）、比色（colorimetric）、荧光（fluorescence）及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。 

2. 技术规格：

2.1硬件功能

    *2.1.1:功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像，Stain-Free免染成像等， 

2.1.2：CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率6.1M pixel（2,758x2,208）

2.1.3:12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（2点）

2.1.4:425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm

2.1.5:CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需

2.1.6:使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦

2.1.7:自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦

2.1.8:16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级

2.1.9智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能

2.1.10三种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）

2.1.11:光源：反射白光，透射紫外，透射白光（可选），透射蓝光（可选）

2.1.12:滤光片转轮位置：8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）

2.1.13:紫外光源：302nm

*2.1.14:最大成像面积 16.8 x 21 cm

2.1.15：UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶

2.1.16:自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式

2.1.17:数据传输：USB及局域网

2.1.18:累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

*2.1.19:Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。提供5篇以上公开发表SCI文献作为证明。

*2.1.20:主机内置电脑硬盘：120G

2.2. 软件功能 

2.2.1:触屏软件控制系统

2.2.2:支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全

2.2.3:系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求

2.2.4可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片

2.2.5:显示过饱和像素保证精确定量

2.2.6:电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出

2.2.7:软件可自由安装于多台电脑，同时分析

2.2.8:添加各种格式的文字注释

2.2.9：自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算

相对含量百分数分析

2.2.10:绝对浓度、密度计算

2.2.11: 12种预设染料颜色标记显示及输出

2.2.12:多幅图像合并显示并分析功能

2.2.13:报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等

2.2.14:图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn

2.2.15:数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

2.2.16:配有软件操作指南flash

2.2.17:软件免费升级

2.2.18中文版、英文版软件自由切换

3.  售后服务要求：

1 国内零配件供应：生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，卖方保证零配件、易损件及耗材的供应。

2 技术服务人员:需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，并保证在接到维修通知后24小时内工程师到场排除故障。重大紧急情况工程师6小时内到场，并及时排除故障，否则卖方应赔偿相应损失。

3 安装调试及培训：在用户所在地，免费提供设备使用、维护、保养知识现场培训。

*4 质保期：整机质保不少于5年，在质保期内，提供整机全面免费保修（耗材除外），质保期自技术验收签字之日起计算。质保期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5 设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收标准。

6 验收标准:设备试运行后的各项运行参数指标以具有检测资质第三方出具的检测合格报告为验收标准。

7 交货期：进出口货物征免税申请表办好后2个月。
二、配置清单

1主机1台
2软件1套 
3化学发光紫外免染通用的托盘1个
PAGE  
2

