大动物麻醉呼吸机

一、技术参数：

1.	适用于猫、狗、猴、猪等50KG以内动物气体吸入式麻醉；

2.	具备标准的开放式非再呼吸回路和密闭式呼吸循环回路式双重设计；

3.	采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；

4.	浓度输出准确，稳定，不受流量、温度、压力影响；

5.	0.2-10LPM适用流量范围，输出压力波动范围P≦2.5kPa；

6.	密封性良好，内部承受压力不低于50kPa，并保持零泄露；

7.	良好的温度补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%；

8.	具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；

9.	Pour Fil注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％（Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％）；-----注：根据配置的蒸发器类型选择括弧外或括弧内的参数。

10.	配备精确的氧气流量计，0-1LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM；

11.	9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道；

12.	圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；

13.	带有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救；

14.	-20-+100 cmH2O APL压力指示和自动卸压安全功能，避免气压过大对动物造成压力伤害；

15.	预留双流量计安装位置，选择性增加第2个流量计；

16.	同时配备非再呼吸回路和最新设计的中分管呼吸回路；

17.	具备1100ml二氧化碳吸收罐，观察更清晰，快速拆卸开关方便更换钙石灰；

18.	配备国际标准接口的大、小麻醉回路，与不同规格锥形面罩和气管插管均兼容；

19.	活性碳直接吸收动物呼出或管路排出的废气，饱和增重不低于200g；

20.	带有移动式支架，所有组件整合于同一支架上，方便在不同实验地点灵活移动。

★21.	气动电控，满足兔、犬、猴、猪、羊等100公斤以内动物呼吸；

★22.一键式旋钮切换和设置呼吸参数，包括呼吸频率、吸呼比、潮气量和屏幕对比度；

★23.	TFT彩色显示屏，480*272点阵，直观显示呼吸设置参数、电池电量、气道压、屏幕对比度、运行时长和报警提示；

24.	配备两个大小不同的风箱，潮气量通过粗调和精调两个旋钮配合进行调节；

25.	输出20～300ml和300～1500ml的潮气量，适用于不同体重的动物；

26.	MWPL气道压灵活设定，10～60cmH2O区间实时可调，避免气道压过大对动物造成伤害；

27.	LED气道压声光报警，智能触发，及时排气降压，实时监测近心端气道压力值；

28.	呼吸频率（6～40 BPM）线性可调，可满足不同种类动物呼吸需求；

★29.	吸呼比（1：1.5～1：4）实时可调，确保动物麻醉各阶段的吸/呼气时间比值；

30.	提供安全有效的间歇正压通气（IPPV）；

★31.供气压力：35～65 Psi (2.4～4.4 Bar)

32.	风箱安全溢气压力：低于5 cmH2O（≤5 cmH2O）

33.	一键呼吸暂停，声光报警，操作简单、有效，针对手术过程中的突发状态，能及时暂停设备，并重新设定气道压力、呼吸频率、吸呼比等参数；

34.	LED电源开关显示灯（常亮），实时显示设备通电；

★35.	内置电池防断电，待机时长不低于6小时；

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。