立体定位仪及手术器械

立体定位仪及配件

主要技术指标：

1.	立体定位仪支架				1套

1) 通过适合外耳道的锥形耳杆牢固而准确地定位动物，高硬度刚性表面可在长时间内保证高精度；

2) 操作器固定方式灵活，可以从导轨任意一端进入导轨；

3) 水平导轨尺寸18.70mm square (横切面)；

4) 导轨刻度-100mm~+100mm, 0为耳杆中线，0刻度距导轨尾端距离12.08cm；

5) 耳杆固定器位置 --- 水平导轨零刻度处；

6) 包括一组耳杆定位器、安装底板（4¾英寸x3¾英寸）、通用旋转支架（可实现双平面旋转）。可调节的下眼眶夹和垂直可调的上颚杆防止头骨旋转。

2.	操纵臂					1支

1)	机械手X，Z调节 - 80毫米行程校准0.1毫米游标（100微米增量），每转前进3.0毫米；

2)	机械手Y调节 - 手动调节每边100毫米（A / P条）0.1毫米游标刻度；

3)	角度调整 - 完全万向节在两个平面上校准，以便从任何角度进入。垂直对齐销可以从0°- 90°垂直任一侧，2°增量的角度设置中移除；

4)	旋转调节 - 机器人旋转底座可旋转360°。机械手X / Z轴可以90°增量重新定位。

3.	带微调A / P滑块组件的微型操纵臂	1支

1)	包括2上面列出的所有规格以及用于高分辨率的螺旋驱动A / P平面的附加功能；

2)	机械手Y调整 - 公制标尺25毫米行程。校准表盘 - 10微米增量，每转行程1.0毫米；

3)	手动调整 - 每边100毫米（A / P棒）0.1毫米游标刻度。

4.	操纵臂支架					1台

该支架在不使用时用于存储操纵器，装置包括一个10英寸长的方形铝条，安装在5英寸×10英寸的铝基板上。

5.	微注射装置		2套

微注射装置提供一种简单可靠的方法来标准化μL注射器的使用，以便精确，可重复地输送微量流体。它由一个可互换的注射器支架柱塞驱动机构，输送控制旋钮和可调节支脚来稳定针尖。注射器固定器将注射器牢固地保持在位，同时柱塞保持静止直到其通过控制旋钮移动。精确校准的控制旋钮可以平稳，精确地分配小于0.001μL液体的增量。快速释放注射器支架可使注射器快速准确地重新填充和重新定位。该装置包含可用于直径为.305英寸/.308英寸Hamilton系列注射器的配件和连接到定位仪的机械臂。

6.	微量注射器支架				2个

针对直径0.260英寸的Hamilton系列注射器的注射器支架

配置：

1.	立体定位仪支架           1套

2.	操作臂                           2支

3.	操作臂支架                   1台

4.	微量注射单元               2套

5.	微量注射器支架           2个

可旋转头部固定架

技术参数

1.	通过锁定结构在手术过程中保持动物头部位置

2.	通过旋转球技术可对头部进行旋转等定向运动

3.	最大程度保证动物头部手术可操作区域

4.	具有可调节的眼眶定位装置

5.	不小于以下尺寸：长8.90厘米（3.5英寸）、直径5.715厘米（2.25英寸）、高度20.320厘米（8英寸）、重量7磅（包括不锈钢表夹）

6.	材料为不锈钢，可以用于腐蚀性工作区域

配置清单

不锈钢低轮廓球头部定位系统包括

1. 不锈钢叉(3种尺寸-各1个)

2. 不锈钢框架(包括拇指螺丝、弹簧和跟随器)

3. 不锈钢表夹

颅脑手术器械

技术指标：

开睑器	            2

BARRAQUER, wire blades, depth 5 mm, spread 20mm, blade width 12mm, length 13/4"

虹膜剪					4

Micro Dissecting, curved, blunt, blade length 22mm, length 4"

虹膜剪					4

BISHOP-HARMON, 1x2 teeth, 0.3mm teeth, 0.5mm tip width, length 31/4"

虹膜剪					2

GRAEFE, 1x2 teeth, straight, tip width 0.6mm, length 23/4"

持针器					2

OLSEN-HEGAR, needle holder scissors, combination, with carbide jaws, length 61/2"

持针器					2

MCPHERSON NH 4 IN CRV SMTH JAWS

镊子					2

MICRO DISS FCPS 4IN 1X2 TEETH STR XDEL .5MM TIP

持针器					2

5” sm,  Webster Needle Holder

刮匙					1

Scalpel Handle, #4, solid, length 51/4"

刮匙					1

Volkmann Curette，oval/round

剪刀					2

3 1/2”Spencer Stitch Scissors

剪刀					2

5”Spencer Stitch Scissors

拉钩					2

6 1/4”Scissor Forceps

拉钩					4

2 prong 6 1/2” sharp，Rigid Retractor

刮匙					2

nr blade 5”，Locke Elevator

刮匙					1

6”，#89 double ended

刮匙					1

Johnson-Tucker Hook and Fork 6 1/2"

刮匙					2

8 1/2”，7mm semi-sharp end, 7 mm blunt end

无齿镊					2

Dressing Fcps 4 1/2" serr

咬骨钳					2

Hennig Plaster Spreader 11"

钳子					1

8 1/2”，Lineman Pliers with cutter .062” max

钳子					1

7”，tungsten carbide, max .062” (1.6) mm

手动颅骨钻					2

GALT Skull Trephine, 1", (2.5cm) diameter

电动颅骨钻					1

陶瓷螺钉用工具套装				1

基本型综合电动手术台

一、	技术参数

1.	整体采用304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈

2.	手术台温度0-60度之间，自动恒温功能，可随意调节所需温度，内置高温保护器，安全可靠

3.	台面采用优质304不锈钢制作，配有不锈钢活动网片，两侧配有绑定神器

4.	触摸式电动升降开关，升降平稳、锁定牢固

5.	尺寸大小：长1500mm宽600mm，高度可以在760-1050mm之间调节

6.	双向倾斜式设计满足手术不同角度的需求，角度灵活可调，且便于清洁卫生

二、	配置清单

不锈钢恒温双向倾斜升降手术台     1台

输液架                           1个

台上固定托盘                     1个

手术无影灯

一、	技术参数

1.	双臂双灯头

2.	吊式吸顶式，并且臂长适合层高3米的房间

3.	平衡臂挂系统，六组关节联动，移动轻巧、定位稳定

4.	灯头多棱镜面应用铝板，不褪色、不掉氧化膜

5.	具有十段亮度选择、具有照度记忆功能和宽电压（180v-250v）工作特性

6.	后备灯泡自动切换功能：当主灯烧坏时，副灯自动点亮，不影响手术正常进行

7.	色温校正系统提供接近自然日光，4500k的色温，确保清晰准确辨认手术区域的微小组织

8.	照度≥150,000Lux ；色温4500±300K；显色指数：Ra 94；照明深度≥1200mm。

9.	提供上门安装服务

二、	配置清单

双头吊式冷光源多棱镜整体反射无影手术灯      1组

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。