手术监护仪

一、技术参数

1.监护仪外形结构：

*1.1 插件式、模块化监护仪，可用于监护成人,儿童,新生儿患者，可采用有线或无线方式接入中央站。

*1.2 屏幕≥12寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，≥8通道波形显示

1.3 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

1.4 标配重量<4.6kg

2.监测参数：

标准配置参数：

2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2.2 3/5导心电测量

*2.3 心电采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

2.4 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

2.5 采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术

2.6 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

可扩展参数

2.7  NovaMatrix主流EtCO2、Artema旁流EtCO2、Oridion微流EtCO2、有创压等。

3.系统功能：

3.1 支持中/英文字符输入

3.2 具有5个缺省科室配置：通用、ICU、OR、CCU、NICU；并且具有五个用户自定义配置。

3.3 报警集中设置，支持报警延迟，报警暂停支持用户自定义，他床报警设置等，具有三级声光报警，参数报警级别可调.

3.4 具有体外循环模式

3.5 具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算

3.6 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

3.7 具备他床观察功能，最多可进行10床他床观察

3.8 具备8小时的动态趋势共存界面，并且具有时间定为联动

3.9 具有呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.10 标配锂电池，单电池供电时间: ≥4h

3.11 支持有线、无线联网

3.12 具备掉电存储功能

4.数据转移

4.1 可以直接用U盘加载科室配置，实现配置的统一

4.2 数据通过交叉网线或转运模块实现数据转移

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起36个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。