实时无标记细胞功能分析仪

总体要求：可实现对各种贴壁细胞的无标记检测，主要包括干细胞分化检测、各种化合物对细胞的毒性检测、细胞间共培养检测、细胞的生长增殖检测、细胞粘附和伸展检测、受体介导的信号通路检测等，可提供图形及数据等检测结果。

- #检测原理：通过对细胞培养板底部细胞生长孔的阻抗值实时检测从而获得与细胞生理功能相关的生物信息，包括细胞生长、伸展、形态变化、死亡和贴壁等。

2.	检测方式和通量：实时连续的细胞检测；单次检测通量不小于46个.

3.	标记方式：无需标记物，细胞无损伤

4.	检测环境：仪器工作时可以长期放在二氧化碳培养箱内，免维护且不影响培养箱气体浓度，并可实时导出细胞检测数据

5.	阻抗检测范围：10欧姆到5千欧姆

6.	阻抗检测偏差（系统误差）：± (1.5% + 1 Ω)

7.	#每孔电极数：≥800个/孔，电极覆盖面积≥80%，以保证检测结果的准确性及稳定性。

8.	细胞增殖实验：可检测细胞基因沉默或基因过表达后细胞增殖的变化过程

9.	细胞毒实验：实时无标记检测各种来源测试物的细胞毒性作用，例如小分子/多肽/蛋白/多糖成分；环境污染物；生物材料；病毒/微生物；辐射等射线引起的细胞毒性作用。

10.	细胞共培养（Co-culture）实验：可以实时无标记考察细胞的分泌物对孔内细胞的影响，包括细胞的增殖能力变化，细胞形态变化等

11.	*G蛋白偶联受体通路（GPCR）药物-无标记超快速筛选：细胞骨架关联GPCR通路药物筛选时间≤30min，可确定药物对GPCR通路的作用程度，并自动计算药物作用GPCR通路的IC50值，因为实验的特殊性，可进行实现每秒钟检测一次数据

12.	细胞通透性实验：细胞通透性变化检测周期≤15秒

13. 无标记细胞免疫测定悬浮细胞杀伤：可以通过试剂盒粘附因子来实现对悬浮细胞如B细胞的免疫杀伤检测,包括CIK,CAR-T及NK等细胞免疫实验

14.	无标记细胞免疫测定：可以快速非标记测定生物免疫疗法DC-CIK /嵌合抗原受体T细胞免疫疗法CAR-T等多种细胞免疫（细胞治疗）实验

15.	操作软件工作站配1套：CPU≥2 GHz；RAM ≥2GB；硬盘≥500GB，显示器≥14寸，具备USB及RS232接口

16.	阻抗检测重复性：≥99%

17.	电极纯度：电极材质为Au，纯度≥99.9%，

18.	*检测通量：实时同时检测区域≥3个，每个检测区域检测样本≥15个，以满足实验的多样性及灵活性。

19.	持续检测周期：最长检测周期可达数周，最短可达数秒

20.	测试信号: 测试频率包括但不限于10, 25, 50 kHz

21.	操作软件开放安装，无加密，不限终端数限制：支持实验方案设计，实时动态获取多种细胞功能分析参数，如IC50,Doubling time, Slope等

22.软件数据处理功能：包括但不限于对任一检验时间点的数据进行分析，实验结果实时保存，并支持结果续接功能，支持导出图表和Excel数据

配置清单

1. RTCA Control Unit(Software Pre-Installed)Dell

2.RTCA 16孔电阻测试板

3. RTCA 清洁工具包

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。