## 梯度PCR扩增仪

## 一、技术参数

### 3.7.1 工作条件

3.7.1.1环境温度：15-30℃

3.7.1.2 相对湿度：15-80 %

### 3.7.2 用途：分子生物学，基因扩增，基因定性研究

### 3.7.3 技术指标

3.7.3.1加热元件：具备加热、制冷单元

*3.7.3.2 Block形式：3×32孔 0.2 ml，可拆卸（可独立运行）

*3.7.3.3 Block最高升降温速率：6.00 ℃/秒

3.7.3.4 样品最大变温速率：4.40 ℃/秒

3.7.3.5 样品通量及体积：1-96个；10-80 µl

#3.7.3.6梯度功能：每个32孔模块可以设置两个退火温度用于实验条件的摸索

      - 梯度温控范围：最高为99.9℃

*3.7.3.8最小温度梯度和最大温度梯度：每2列区域间温差为0.1℃；每2列区域间温差为5℃

3.7.3.9 热盖温度范围：最高105℃

3.7.3.10 热盖接触压力：可以自动调节

3.7.3.11特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性

3.7.3.12 温度精确性：± 0.25℃（35-99.9 ℃）

3.7.3.13 温控范围：0-100℃

3.7.3.14 温度均一性：<0.5℃（达到95℃后20秒）

#3.7.3.15显示屏：8.4英寸彩色，更加清晰的操作显示屏，更直观

#3.7.3.16具有市面上多种PCR仪的控温模式：可以直接在该机器上使用原有程序，无需再进行优化，大大节省时间

3.7.3.17 存储能力：可同时通过主机和U盘存储实验方法

#3.7.3.18 具有WiFi功能：通过移动设备可以远程监控实验以及机器的运转情况

3.7.3.19 具有断电保护功能和快速启动功能

3.7.3.20连接口：USB 1.0端口和RS 232串联端口，网络接口，Wifi接口

3.7.3.21 仪器尺寸：仪器尺寸：33.0 cm（w）x 56.5 cm（d）x 27.2 cm（h）

### 3.7.6 售后服务要求：

3.7.6.1 国内零配件供应：生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，卖方保证零配件、易损件及耗材的供应。

3.7.6.2 技术服务人员:需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，并保证在接到维修通知后24小时内工程师到场排除故障。重大紧急情况工程师6小时内到场，并及时排除故障，否则卖方应赔偿相应损失。

3.7.6.3 安装调试及培训：在用户所在地，免费提供设备使用、维护、保养知识现场培训。

*3.7.6.4 质保期：整机质保不少于5年，在质保期内，提供整机全面免费保修（耗材除外），质保期自技术验收签字之日起计算。质保期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.7.6.5 设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收标准。

3.7.6.6 验收标准:设备试运行后的各项运行参数指标以具有检测资质第三方出具的检测合格报告为验收标准。

3.7.6.7 交货期：进出口货物征免税申请表办好后2个月。

## 二、配置清单

### 仪器配置及必备件

核酸扩增仪  主机 1台

96孔板模块  1个

3x32模块    1个

底座        1个

96孔板 不带裙边    5包

八联排    5包

八联排盖    5包

封膜工具    一套

PCR板适配架    1个

酶标板、深孔板适配架    1个

热封膜   4套

封膜刮板   1个

## 三、招标币种

美元

## 四、供货商联系人及电话

武鹏娥 13911451710