仪器特点：
1.操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作

2.PLC微电脑智能控温仪，控温精确，且能随时添加任何程序，更人性化的满足用户需求
3.具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间

4.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

5.流线型外观，黄黑破色设计，美观大气；内衬采用圆弧角镜面不锈钢，方便清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑

6.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下各个角度观察箱体内部情况

7.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能

8.采用进口红外线CO2传感器，自动控制CO2浓度，反应灵敏，精度高，配置一套控制器、电磁阀，用户只需要CO2气源就可直接使用，CO2调节必须和温度，转速在同一健面显示。

9. LCD触摸屏，设置温度、转速、时间，实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观，触摸屏可以实时显示时间累计功能和定时功能。

10.每层机器都配置两个二氧化碳控制阀，一个快充阀一个慢冲阀，能快速稳定的控制二氧化碳容量和延长二氧化碳的使用时间
11 .触摸屏可自由设定摇板正转或反转、强制对流的风扇长开、自动或关闭，配有USB接口，方便信息的导入与导出，触摸屏可以实时显示整个实验过程当中的温度曲线图，方便观察实验过程中温度对实验的影响
12.内置湿度盘，采用高精度湿度探头，在37度正常培养下腔体内湿度可达到85%，湿度可以实时显示
13. 采用快捷固定装置，摇板可快速5秒内固定或解锁；内置铝制摇板，美观大方、且轻便，可单手抽拉，节时，省力，大大提高了工作效率

14. 机器启停时系统可以控制电机的加速度值，开门即停或开门缓停，能有效降低对细胞的剪切力 避免细胞损伤。
15. 独特的风道设计，温度均一性可达±0.3℃，满足客户对温度均一性的高端要求
16.采用精密三通道气体冷热混匀循环系统，确保整个箱体温度均匀性。（提供专利）
17. 采有优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行

18.采用红外加热管，升温快，耗能少；同时具有紫外线杀菌功能

19.采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强

技术参数：
1.振荡频率：10-300rpm

2.振荡频率精度：±1rpm

3.温控范围：4～60℃  

4.温度均匀度：±0.3℃ （at 37℃）

5.CO2传感器：红外线

6.CO2测量范围：0-20%

7.CO2非线性度：< 0.1%

8.CO2温度范围：4～60℃ 

9.CO2显示方式：LCD（触摸屏）

10.对流方式：强制对流

11.控制方式：PLC微电脑智能控制

12.最大容量：单层2000ml×10 （单层） 

13.摇板尺寸：单层829mm×449mm          


技术服务要求
设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
质保期验收合格日起12个月。
维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
交货地点：用户指定位置。
