主动消磁器技术参数

＊动态范围(x、y、z三轴)       ＞3000 nT

频带宽度                      DC-3000 Hz

噪音极限                   ＜0.7 nT RMS total

磁场衰减                      ＞100X@50Hz

＞400X@DC

＊反应时间                    ≤0.1 ms

直流偏移                      ＜2 nT/24 h

场地测量安装过程中可以实现随时测量

探测器                        2个

电源                          220 V/50 Hz

外形尺寸长≤1000；宽≤700；高≤500 mm

设备放置可以安装在机柜内

售后服务质保三年

线圈                              2套（分别安装在2个房间）

＊安装后,保证新安装Talos Arctica设备在0.5-2.5m高度范围内，宽度1.5 m范围内, 直流磁场小于10 nT，房间尺寸小于5 m×4 m。

技术服务要求

设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

质保期验收合格日起12个月。

维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

交货地点：用户指定位置。