高速冷冻离心机详细技术参数

一．技术规格

1.1 电源电压：220V，50Hz

1.2 温度：10~35℃

1.3 相对湿度：45~85%

*1.4最高转速≥22000rpm

1.5 最大离心力≥55200Xg

*1.6 最大容量≥6升（1.5L x 4瓶），1.5L的角转子离心容量为0-1500ml之间的任意容量。

1.7 驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动。

#1.8 减速控制：9级加速，10级减速。

#1.9转头温度控制精度：±1℃

#1.10温度范围：-20~+40℃，所有转头均可以在在高转速下保证4℃离心

#1.11转速设定：自300rpm到最高转速连续可设定。

*1.12具备转头温度自动补偿功能、转头自动锁定及转头自动识别功能

1.13制冷方式：压缩机制冷

1.14噪音：≤62dB

1.15程序管理：可存储30个用户工作程序。

1.16具有RCF (g) 和 g x sec功能

1.17温度自动补偿功能：有

1.18具有ECO节能模式

*1.19连续流转头容量：1L, 2.2L, 3.2L

二．基本配置

1  高速离心机主机1台

*2定角转头一个，容量8 x 50ml, 最大转速≥20,000rpm，最大离心力≥48000g,不少于三套离心瓶

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。