流式细胞仪主要技术参数

1.光学系统：

1.1*激光配置:配置488nm、638nm激光器，488nm、638nm激光功率都不低于50mW。可选配405nm激光，405nm激光功率不低于80mW。

1.2检测参数：至少可同时激发和检测4色荧光。

1.3光路设计：固定校准的光路设计，智能监控确保激光稳定工作。光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校。

1.4#采用新型检测器，能够达到5倍于传统高性能PMT的光电转换效率，每个通道配备独立检测器，电压可独立调节。

1.5*光信号收集系统, NA不小于1.3，能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，最多可以支持到7个空间独立的激光同时激发的信号收集。

1.6* 系统具备进一步升级的能力，可升级至3激光13色。

2.分析性能：

2.1颗粒检测能力：可准确区分0.2um和0.3um的细胞或微粒。

2.2*荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度少于30 MESF，PE的荧光灵敏度少于10 MESF。

2.3荧光分辨率：CV≤3%（G0/G1期最高峰）。

2.4无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度，结果准确。

3.电子系统：

3.1信号处理精度：20比特100万道原始信息量（1,048,576 channels）。

3.2高达107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上。

3.3支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上。

3.4荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析。

4.液路系统：

4.1自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染。

4.2液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。

4.3#上样速度：除常见低、中、高速外，用户可连续自定义样本进样速度（10-240uL/min）。

5.软件功能：

5.1操作系统：Window 7或以上版本。

5.2系统语言：支持中文、英文双语言。

5.3基本分析软件功能：必须具备图形叠加功能；具备实时分析、细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、彩色GATE分析、RATIO分析、去粘连分析。

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。