酶标仪技术参数

一、技术指标

1、用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定

★2、专业的核酸蛋白微量检测功能：可同时检测1-16个微量样本，体积低至2ul，无需稀释。仪器的触摸式操作屏只需轻点2次，单机使用即可得浓度、纯度及扫描光谱图

3、光源：闪烁式氙灯

★4、波长范围：200-1000nm，1nm步进

★5、带宽 < 2.5nm

6、读数范围：0-3.0Abs

7、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD

8、精确性@450nm：SD < 0.003OD 或 CV < 1.0%

★9、7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享

10、具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据

11、整板测量速度：6s，96孔板

★12、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进

★13、孵育器功能包括比色杯基座和微孔板，温度范围：室温+2℃至45℃

14、振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选

15、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预

16、标准配套软件：

1）仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式

★2）中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库

3）智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等

4）智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置

5）可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线

6）具有强大的结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel表格，支持报告email 发送。

二、配置清单

- 全波长酶标仪主机 1台，包括仪器内置触摸屏

- 微量检测板1个

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。