超声波破碎仪
1. 工作条件

1.1) 电力供应：100-240VAC(10%，50/60 Hz

1.2) 工作温度：18(C - 28(C

1.3) 相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水

1.4) 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行

1.5) 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定
2. 设备用途及功能




       主要应用于破碎各类细胞、细菌、孢子、组织，打碎聚合物、乳化样品、溶解难溶物质，加速化学、生物学、物理学的反应速度。
3.  技术规格

3.1) *净输出功率800W，输出频率20KHZ，处理样品体积为250L至数升
3.2) *风冷式变频器：锆钛酸铅晶体压电变频器，规格：直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.5m。风冷式变频器，有效保护变频器，延长使用寿命，同时隔离水汽灰尘和腐蚀性气体
3.3) 1秒至10小时定时功能
3.4) 自动频率控制，可变振幅控制，自动振幅补偿
3.5) 实验实时参数显示，数字式显示实际功率
3.6) *脉冲激发时间1秒至59秒可调节
3.7) *微控制处理器，可以编程，最多可存储10个程序
3.8) *集成温度控制器防止样品过热，当样品温度超过设定值时，机器停止运行监测并控制样品处理温度在1℃至100℃范围内
3.9) 电源要求：220或240V，50/60Hz
3.10) 重量：6.8kg

3.11) 尺寸：235×190×340mm

3.12) *标准探头：固定探头或配有可换尖端的螺纹探头，尖端φ13mm，适用体积10ml至250ml，长度136mm，重量340g，材质钛合金TI-6AL-4V
3.13) *可实现非接触式破碎功能，无探头式设计，样品在密闭容器下破碎，无感染性飞雾，样本不产生泡不变性。
4. 产品基本配置

4.1) 主机一台，内含锆钛酸铅晶体压电变频器

4.2) 电源线、操作手册、工具组等

4.3) Φ13mm探头 1 个

4.4) 温度探头1个
4.5) 隔音箱1个

4.6) 水套式样品处理室1个
4.7) 塑料悬式微量离心管架1个

4.8) 可选配件：

a. Φ3mm锥形探头，尖端直径3mm，适用体积1ml至10ml
b. Φ5mm锥形探头，尖端直径5mm，适用体积3ml至20ml
c. Φ6mm锥形探头，尖端直径6mm，适用体积5ml至50ml
5技术服务要求
1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2质保期验收合格日起12个月。
3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
       4交货地点：用户指定位置。
