组合式二氧化碳振荡培养箱

技术指标

| 振荡频率 | 10-300rpm |
| --- | --- |
| 振荡频率精度 | ±1rpm |
| 摇板振幅 | Ф26mm |
| 温控范围 | 4～60℃ |
| 温度调节精度 | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±0.8℃（at16℃、at25℃、at37℃） |
| CO2控制范围 | 0-20% |
| CO2分布均一性 | 0.1% |
| CO2控制精度 | 0.1% |
| 湿度 | 在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上 |
| 增湿盘 | 容量5.0升以上，面积≥960mm×400mm |
| 显示方式 | LCD（≥7寸触摸屏） |
| 对流方式 | 强制对流 |
| 控制方式 | 微电脑智能控制 |
| 最大容量（不锈钢夹具） | 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15或3000×8共两层 |
| 最大容量（塑胶夹具） | 单层250ml×60或500ml×40或1000ml×24或2000ml×15共两层 |
| 定时范围 | 0-999.9小时 |
| 摇板尺寸（长×宽） | 单层≤928mm×530mm，共三层 |
| 标准配置 | 万能夹具（固定夹具可选） |
| 电源 | AC220±10%50～60Hz |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 三层≤1360mm×857mm×1720mm |

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。