招标参数：

内部容积：不小于 793L，2英寸冻存盒容量不少于 600 个

*压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

工作温度:-50℃∽-86℃

工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

*Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

*标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

*箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；4块可调节高度的不锈钢搁板；

*工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

*标配五扇内门，减少冷气丢失

*具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 259 分钟

*压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过46 分钟

三联点式门密封条，提供极佳的保温性能

控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

*符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

*标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

*标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

*温度探头位于温度最高的冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度

*超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

*标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

标配的专利式真空减压口设计，方便箱门快速再次开启

全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示:过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

重型脚轮，方便移动和固定冰箱

冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

可选配图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

*符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG、REVCO EXF系列 SFDA认证

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起24个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。