台式离心机参数

1.主要技术参数：

1.1、主机最高转速：不小于15,200转/分；

1.2、主机最大离心力： 不小于25,800×g；

*1.3、主机最大离心容量：4×400ml；

1.4、驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

1.5、控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息

1.6、温度设定范围：－10℃到＋40℃,无CFC制冷剂

1.7、运行时间控制：0-9小时99分钟或连续离心

1.8、加/减速选择：9加速/10减速；

*1.9、程序：6个快捷程序可一键调用；

*1.10、具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定&转头更换；

*1.11、智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准，提高运行安全性和运行效果

1.12、其他性能：转头自动识别、电动式门锁、语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖

2. 要求配置：

2.1主机一台

2.2 水平转头一个：最大容量4x200ml，最高转速不小于5500rpm，最大离心力不小于5000g；

带有四个金属吊篮及防生物污染密封盖

180ml离心瓶

配4x50ml尖底离心管适配器一套

*碳纤维角度转头一个，最大容量6x100ml，最高转速不小于13000rpm，最大离心力不小于18500xg

50ml圆底管适配器一套

微量角转头一个，最大容量30x2ml，最高转速不小于15200rpm，最大离心力不小于25000xg

酶标板转头一个 最大容量：2x3标准酶标板或2x1深孔板 ，最高转速不小于4000rpm，最大离心力不小于2200xg

3. 技术服务要求：

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2质保期验收合格日起12个月。

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

3.4交货地点：用户指定位置。