技术规格

1. 工作条件

  - 1.1电力供应：220V（10%），50Hz

  - 1.2工作温度：15C-25C

  - 1.3工作湿度：<60% (20C)

  - 1.5仪器运行的持久性：仪器可连续使用

  - 1.6 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

  - 1.7 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

2. 设备用途：

  - 用于降低120kV透射电镜Talos L120C安装房间的环境交流和直流磁场，使其能符合赛墨飞世尔公司对于该电镜的安装环境要求。

3. 技术规格

  - *3.1  可将生物物理所3号楼一层3110-3室120kV透射电镜Talos L120C安装房间位于电镜样品台位置和电子枪位置的环境交流磁场降低至175nT以下（前后和左右方向）和350nT（垂直地面方向）

  - *3.2  可将生物物理所3号楼一层3110-3室120kV透射电镜Talos L120C安装房间位于电镜样品台位置的环境直流磁场降低至175nT以下（前后和左右方向）和350nT（垂直地面方向）

  - *3.3   该主动消磁设备的安装不改动该房间原有的电镜主机及其附属设备以及生物安全二级相关设施的布局

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由Talos L120C电镜设备厂商工程师测试环境磁场指标作为验收依据，买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立两家或以上的固定维修站，并配备专业维修工程师，北京地区至少1名工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为1年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。