探测器

招标参数

1.1. 像素：2048(H)×2048(V)

1.2、像元尺寸：6.5µm×6.5µm

1.3、芯片大小：13.312mm×13.312mm

1.4、满井电子：30000

1.5、动态范围：37000:1

1.6、量子效率：>82%@560nm, >50%@800nm, >75%@500nm

*1.7、制冷方式：forced air: -10℃，Water cooled: -30℃

1.8、暗电流：0.06 electrons/pixel/s(Air cooled)

*1.9、内触发时全幅成像速度不低于100fps, 最快速度不低于25655fps（2048(H)*8(V)）；外触发模式下全幅成像速度不低于90fps。

1.10、数模转换位数：16bit、12bit、8bit输出

*1.11、读出模式：普通区域模式，多ROI模式，Lightsheet模式，W-view模式，双Lightsheet模式

*1.12、曝光时间：38.96μs to 10s

*1.13、数字接口：同时具有Camera link接口(100fps全幅)，USB 3.0接口（40fps 全幅）

1.14、读出噪声：标准输出：1.6e rms (1.0e 平均值)

慢速输出：1.4e rms (0.8e 平均值)

1.15、Dark Signal Non-Uniformity(DSNU): 0.3e- r.m.s

Photon Response Non-Uniformity(PRNU): 0.3% r.m.s

Linearity Error: 0.5%

1.16、Trigger in : 边沿触发、电平触发，支持同步读出及启动触发

触发延时可调：调整范围：0~10us，幅度：10us

1.17、Trigger out: 3个可编程信号发生通道，便于多配件的系统集成

1.18、同时具备风冷、水冷功能，可根据实验需要选择制冷方式

1.19、同时具备Enhanced Visualization mode、multi-level hot pixel correction图像数据实时处理功能

1.20、相机内置Muster Pulse信号发生器。

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。