倒置荧光显微镜技术参数

设备用途：该设备用于获取清晰的高质量的明场、相差和荧光观察效果，可进行多色荧光成像，并用于细胞间快速荧光样品检测与实验结果摄取。

- 工作条件

  - 工作电源： 100-240V AC 50-60 HZ，仪器设备的插头应符合中国国家标准

  - 温度：适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，工作温度15-30℃

  - 湿度： 相对湿度20-70%

- 技术参数

  - 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正，主机全金属结构，机械性稳定。

  - 系统具有极好的明场，相差，荧光等观察方式，并且具有实时拍照记录功能，可升级塑料瓶皿微分干涉观察效果

  - 国际标准的45mm物镜齐焦距离，谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，不采用易损的外部松紧调节环，显微镜Z轴不小于13mm行程；

  - 目镜：放大倍数≥10x，高眼点，双目屈光度可调，视野数≥23

  - 双目观察筒：支持视野数≥23，45度倾斜角，瞳距可调，使操作者长时间工作不易疲劳。双目镜筒≥360度上下翻转，可提升眼点高度

  - 物镜转换器≥5孔位：国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位

  - 长工作距离物镜：

    - 长工作距离平场相差物镜 10x/0.25 wd≥8.5mm

    - 长工作距离平场相差物镜 20x/0.35 wd≥4.9mm

    - 长工作距离平场荧光相差物镜40x/0.55 wd≥2.3mm

  - 透射光：内藏式标准科勒照明装置，高亮度、长寿命灯泡

  - 高精度载物台：

    - 高抗磨损性陶瓷覆盖层，长时间的稳定性载物台，载物台面积≥230x230mm

    - 多功能样品夹，移动范围≥130X85mm，可进行载玻片和直径为24-68mm直径的培养皿、载玻片、载玻片小室及多孔板的观察

  - 长工作距离聚光器（N.A ≥0.4），工作距离≥53mm。聚光镜整体可灵活转动0°、90°、180°、270°，扩展操作空间的大小。并可沿支架滑动，向后平移，提供更大的样品放置空间，方便大培养瓶的观察

  - 荧光光路：复消色差荧光光路

  - 荧光转盘：≥4孔位荧光滤色镜座

  - 复消色差荧光照明装置，内置式LED荧光光源，5档光强度调节，可通过显微镜机身按钮调节，使用寿命≥10000小时

  - 荧光滤片组： GFP；Cy3，双色常规荧光滤色镜片组，均为高通窄带滤片，具有多通道荧光信号位移矫正功能（shift free）

GFP滤色块：BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50

Cy 3滤色块：EX BP 545/25, BS FT 570, EM BP 605/70

  - ECO自动关机功能：无人操作15分钟以上，可自动关闭透射光源

  - 后期可升级成像系统

- 仪器配置

  - 倒置显微镜主机                     1套

  - 高亮度透射明场照明系统      1套

  - 相差物镜10x、20x、40x          1套

  - 落射荧光系统               1套

- 技术资料

  - 提供仪器设备的中文安装、操作手册

  - 提供仪器设备的中文维修保养手册

  - 仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- 技术服务

  - 安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

  - 为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训人员不少于2人，培训时间不少于1个工作日。

  - 仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。

交货地点：用户指定位置。