全自动超微量蛋白质表达定量分析系统

1. 设备主要用途

该设备将用于各种蛋白质样品快速、微量、全自动免疫检测，进行重复性好、能准确定量的分析检测。广泛应用于蛋白质性质鉴定、蛋白质表达定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等多个领域。

2. 工作环境

(1)工作电压（100VAC-240VAC，50/60Hz）

(2)工作湿度：相对湿度20-60%，无冷凝水

(3)工作温度：18-24℃

3. 技术参数指标要求

3.1 蛋白质分离原理：根据分子量大小分离蛋白样品；

*3.2 系统无需制备蛋白胶，无需跑胶，也不用预制胶；

*3.3 系统无需转膜步骤；

3.4 蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成；

3.5 实时监控：蛋白质分离过程实时监控，并以影像的形式保存，可随时回放该分离过程；

3.6 信号检测方式：化学发光检测法；

3.7 系统自动上样、分离、一抗二抗孵育，并且将化学发光检测整合在同一个实验步聚里；

3.8 样本通量：≥25个；

3.9 各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中可以各自检测不同种类的蛋白质，即每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰；

3.10 样本准备量：< 4ug总蛋白质样品；

3.11 样本准备体积：< 5uL/孔；

3.12 样本进样体积：≤40nL；

*3.13 反应体系：整个检测过程都在样品管里完成，无需转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元；

#3.14 运行时间：一次Western运行时间≤3小时；

3.15 定量重复性：定量CV < 20%；

3.16 分子量准确性：分子量CV < 20%；

3.17 结果分析：实验结束后，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析；

3.18 软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件；用户可定义样品，设置检测流程，以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算。

4. 设备配置清单要求

(1)能符合上述指标的系统主机1套

(2)装机培训试剂盒一套

(3) 全自动超微量蛋白质表达定量分析系统配套兔抗和鼠抗检测试剂盒各5盒（每盒可检测200个样品）

5. 技术文件及要求

(1)设备制造厂商提供的销售授权书。

(2)提供仪器设备样本简介、产品技术性能说明，以及系统软件操作简介。

(3)技术服务条款、技术培训条款，以及售后服务说明书。

(4)在用户所在地对用户进行2人以上的培训。培训内容包括：基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等。培训期内供方人员的差旅费、食宿及其它费用由供方自理。

(5)提供1年的整机免费保修（含服务费和工本费）。保修期自验收合格，双方签字之日起计算。

(6)除非合同另行规定,供方将严格遵守中国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务。7×24 小时技术响应,48 小时内维修工程师达到维修现场。

(7)供方免费向用户提供仪器软件升级；与之相关的硬件升级只收取成本费。

6. 交货地点

中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

7. 交货日期

合同签订后3个月内交货。