细胞培养生物反应器

1.工作条件：

1.1 电源：220V（±10%），50Hz

1.2工作温度：15C - 32C

1.3 相对湿度：20% 至80%

  - 无特殊水电气要求

1.5 配置符合中国有关标准要求的插头

2.设备用途

用于实验室动物细胞，植物细胞，昆虫细胞培养，适合同时多反应器平行条件探索，采用袋式培养，可在线加热，在线称重，监测并反馈调节CO2，O2 等。

3.技术规格

1.1可选袋式培养体积	50ml-20000ml,

*1.2自动控制培养袋摇动角度（2-9度）和频率（3-40转/分钟）

1.3培养温度:自动反馈调节控制，可做到室温+5℃ 至环境40℃

1.4 温度测量范围：2-50℃

1.5 温控精度：±0.2℃

1.6 内置天平称重范围：0.5~25kg范围称重；

*1.7 内置天平称重精度：±(0.050kg+1%上样量)kg

1.8 配备流量计气泵，精确控制换气量，控制范围50-1000ml/min

1.9 具备O2监测及控制，控制范围0%-50% O2

1.10 具备CO2监测及控制，控制范围0%-15% CO2

1.11 细胞培养袋无需清洗，即开即用

*1.12 具有双培养模式，一个托盘可同时对2个培养袋进行温控、称重、培养

1.13 软件具有数据记录和分析功能

1.14配备保护上盖，可保护光敏感细胞及培养基

4.产品配置要求：

4.1波浪细胞培养生物反应器1套

4.2专用控制及处理软件，基本附件启动包, 操作说明书

4.3其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

4.4 细胞培养袋（含2L, 10L细胞培养袋）

4.5 数据分析电脑1台（品牌机 I3 CPU,4G内存，1T硬盘，23寸液晶显示器）

5.  技术文件：

5.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.  技术服务：

6.1设备安装调试

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

6.2  技术培训

6.2.1 在用户所在地对用户进行2人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

6.3  保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7. 订货数量：壹套

8. 目的地：用户指定地点

9. 交货日期：合同生效后3个月内