桌面式荧光相关光谱仪

1.工作条件：

1.1 电源：220(±10%)VAC/50(±10%)Hz；

  - 功率：100W；

1.3工作温度：15C - 35C；

  - 相对湿度：小于80%相对湿度；

  - 安装场地：普通空调房间，远离污染源，远离噪声源，远离振动源；

  - 空间要求：稳定且水平台面，可以承受至少60公斤重量；

  - 仪器后面板离距离墙至少25cm。

2.设备用途

用于进行分子或纳米颗粒的特性分析，比如定量检测分子/纳米颗粒浓度、水动力半径、和分子相互作用等。

3.技术规格

1.1普通实验室桌面独立使用，不需要显微镜等其他任何配套设备；

1.2 样品荧光信号检测：1-2个单光子计数探测器以≥90ns的时间分辨率检测随时间波动的荧光信号；

1.3样品荧光信号相关分析：两个自相关分析通道和一个交相关分析通道；

1.4最小相关分析时间：≥90 ns；

1.5数据采集时间：1秒到20分钟；

1.6浓度测量线性范围（Alexa488标准）：10pM - 100nM；

1.7水动力半径（扩散系数）检测：≤100nm,适用样品包括小分子、蛋白质、核酸、病毒、细菌、纳米颗粒等；

1.8分子相互作用的解离常数（kD）常数测量范围：pM–μM；

1.9 化学反应动力学测量：≥2s的时间分辨率；

*1.10 激光器（1-4个激光器，可定制波长）：基本配置的488 nm（25 mW）和638 nm（25 mW）激光器耦合到单模光纤中，激发光束经扩束后准直输出；

1.11激光功率：软件控制，连续可调；

1.13光通路：2-4个激光源和两个独立的荧光信号检测通路；

1.14物镜：基本配置60X/NA1.2水镜，复消色差；

1.15探测器：具有光纤耦合单光子计数探测器，光量子效率65％@650nm，时间分辨率350ps，死区时间20 ns，线性检测范围0-107cps；

1.16荧光激发和检测体积：＜2飞升（fL）；

1.17样品容器：盖玻片底8孔样品盒，深孔载玻片等；

1.18电动样品台：XYZ三轴自动定位；

1.19数据批量采集：使用盖玻片底8孔样品盒时，可自动化批量实验；

*1.20仪器的共聚焦针孔校准：实现每个信号检测通道的共聚焦针孔在XYZ三轴上的自动定位，定位精度≥1μm；

*1.21激光安全：样品仓门打开时，激光器自动关闭；

*1.22实验温度：自动记录样品仓温度；

1.23通道选择：数据采集软件选择激光通道和信号检测通道；

1.24实验设置：自定义采样选择数据采集时间、重复次数、自相关和交相关分析、一键式启动和停止数据采集；

1.25数据筛选：手动选择剔除粗大误差数据；

1.26数据保存：背景和样品的荧光信号、自相关和交相关曲线，样品仓温度等；

1.27数据查看：自动显示单个或多个荧光信号强度、自相关或交相关衰减曲线等；

1.28 自相关和交相关拟和模型（可提供定制数据分析模型）：具有一种或两种扩散成分的自相关分析数学模型、三重态动力学、交相关分析等；

1.29样品属性计算：计算FCS体积，样品浓度，扩散常数，水动力半径等

4、产品配置要求

4.1荧光相关光谱仪器主机1台；

4.2专用控制及数据采集软件1套；

4.3 专用数据分析软件1套；

4.4 笔记本计算机（包括笔记本电源适配器）1台；

4.5 仪器主机电源线1条；

4.6 仪器主机数据线1条；

4.7 仪器校正标准样品1套；

4.8 仪器操作说明书1份；

4.9 仪器保养手册 1份；

4.10其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件和专用工具1套。

5.  技术文件

5.1一套完整的中文或英文仪器说明书、仪器保养手册随仪器送达用户。

6.  技术服务：

6.1设备安装调试

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标；

6.1.2每台仪器的的现场安装调试-验收不应长于10个工作日。

6.2 技术培训

6.2.1 在用户所在地对用户进行为期2天的免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作软件、数据分析软件、基本维护方法等。

6.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并出正式报告。如发现潜在问题，卖方应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在2天内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在3天内解决。其他重大问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

6.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供硬件升级。

7. 订货数量：壹套。

8. 目的地：用户指定地点。

9. 交货日期：合同生效后3个月内。