活体转化显微注射系统技术参数

活体转化显微注射系统是活体转化不可缺少的重要仪器，主要用来进行活体转化，包括拉针系统、倒置微分干涉显微镜、显微操作仪与显微注射仪部分组成，可以配合实验需要，满足活体标本的体外转化等实验要求。其配置需要满足以下技术规格。打星号的参数为必须满足项目。

设备用途 ：  该设备用于获取清晰的高质量的微分干涉观察效果，可进行显微注射样品角度调整，并用于活体显微注射操作。

技术规格

光学系统部分

  - * 无限远光学系统：采用新无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正，同时具有反差校正，提高图像衬度。

  - # 45mm国际标准齐焦距离，具备明场，DIC观察功能，可升级PlasDIC功能。

  - 透射光照明器：高亮度长寿命卤素灯照明。

  - 具备智能光源管理功能：可存贮并自动调用各只物镜的最佳照明条件。

  - 光学部件使用金属镀膜，防霉但不得使用化学药剂。

主机

  - 高级显微镜主机，全金属结构，金字塔形主机结构设计，机械温度稳定性高。

  - 调焦系统:组合式金属结构、精细的粗微调焦系统，谐波齿轮设计的防止调焦下滑机构，不得使用易损的摩擦圈作为松紧调节和防止物台下滑机构。

  - 6位编码型DIC物镜转盘。

  - 透射/反射切换、照明强度调节可以通过显微镜机身电动钮控制。

  - # 高光效的V型光路设计

  - 观察镜筒：铰链式双目观察筒，金属罩壳，可360度自由旋转，上下翻转；倾斜45度，视野数≥23mm；

  - 目镜：放大倍数10x，高眼点，双目屈光度可调，视野数≥23mm。

  - 聚光镜：万能长工作距离聚光镜（可实现相差，微分干涉，塑料皿微分干涉等观察方式），数值孔径0.55，色差球差校正，工作距离≥26mm；

  - 微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜；

  - 滤光片转盘孔位≥6，可放置荧光激发块与微分干涉装置；

  - 长寿命高亮度荧光照明装置，灯泡寿命≥2000小时，光纤和灯泡耗材满足3年使用消耗。

载物台

  - 磁性旋转载物台

    - 高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，具有长时间的稳定性，不偏焦。

    - 载物台行程方向不限，可以向任意方向移动。

    - # 载物台可以360度旋转，获取最佳的进样方向与角度。

    - 通用样品夹：适用于载玻片的24mm或48mm开孔的孔板。

物镜：

  - 5x平场长工作距离物镜，NA≥0.12。

  - 40x平场增强型消色差物镜，NA≥0.75。

显微操作系统：

  - 配置有显微注射装置支架，配置显微操作控制支架，可以配合显微注射器和气压装置的使用。

  - x,y,z方向行程≥25 mm x20 mm x25mm。

  - 最小调节精度≥5微米，精细调节行程≥8mm。

显微注射系统：

  - 氮气压控制装置，双重压力工作模式，防止介质或细胞质倒流到注射针中。

  - 每一次踏板按下，恒定体积可重复注射。

  - 配置电子脉冲长度控制模块，设置注射时间从0.1秒到10秒。

水平拉针系统：

  - 具有湿度控制室，与外界隔开，防治温度的大幅度变化，气压可控。

  - 可存贮多达100个拉制程序。

  - # Ramp检测-当使用新灯丝或新玻璃时，能对加热设置进行自检验。

  - 为灯丝和拉制螺线管提供恒流电源。

  - 每次拉制都产生两个对称的电极，具真空荧光显示。

  - 自带的供气装置有湿度控制和过滤系统，能控制空气释放的时间和压力。

  - # 能拉制稳定、可靠的尖端小于0.1微米的电极。

  - 质量控制：电镜检测电极尖端变化小于0.1微米，一般大约为0.06微米。

基本配置：

- 倒置显微镜主机及光学部件            1套

- 微分干涉观察系统                    1套

- 显微操作系统                        1套

- 显微注射系统                        1套

- 水平连续拉针系统                    1套

技术服务条款：

  - 安装、验收与培训

- 中标人根据用户现有安装条件具体设计安装。货到后一周内完成设备的安装和调试，设备的安装和调试须按照有关国际标准和规范及投标方中标时所提供的技术要求、合同条款及厂家公开的技术标准为依据进行。投标方须派出资深工程师对用户进行现场操作使用及基本维护的培训。

  - 保修期

- 自仪器安装调试合格之日算起的壹年。设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于五年的零配件供应。

  - 服务响应时间

- 接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

- 提供维护操作手册和维修图。