便携式舌象仪

产品由舌象单元（包括附件：专用采集照、舌象采集主机、数据无线传输装置等）、专用底座、充电装置组成。

1、设备须采用手持便携式设计，方便随身携带；采集主机重量须小于1.2kg；外观尺寸≤180×140×130mm

*2、外采集装置符合人体工程学设计，外采集装置与采集主机之间采用卡扣设计，便于拆卸更换；采集罩尺寸≤120×120×120mm

*3设备须具有医疗器械产品注册证。

4、与患者接触的采集装置内部须可更换一次性采集罩，避免交叉感染；

5、光源环境为模拟日光光源，其中照明光源为LED灯，LED光源显色指数大于等于85；

6、采用专业图像采集设备，须可支持实时采集图像预览。

7、采用无线信号传输模式：采集主机与电脑主机应用无线模式进行数据传导，应用程序可实时查看采集样本。

8、采集主机须具有充电存储功能，具有蓄电系统模块，无需接通网电源，可独立使用；

*9、便携底座与采集主机之间采用智能遥控节能设计，采集主机与便携底座接触后，光源系统及通风系统自动关闭，图像采集模块独立待机；

*10、照度：舌象采集应用部位的照度值均为：8500±10%；提供国家药监局认定权威检测机构出具检测报告。

11、辐射照度：设备在300 nm～2500 nm光谱范围内的最大照度时辐射照度的值不大于350 W/m2。

12、紫外辐射照度：设备在200 nm～400 nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度不超过0.008 W/m2。

13、设备系统可对舌象进行自动判读，可对舌质、舌色、苔色、苔质、舌形、局部特征等进行智能分析，输出不低于4类25种分析结果；

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点