超速离心机
一、工作要求

1.1 电源要求：220V±10%交流，50/60Hz;输电线能承受25A或更高的电流；接地良好。配备交流单相220V、容量25A、带有过载保护的空气开关的独立线路 

1.2 温度：2-40℃
1.3 相对湿度：45-85%

二、技术参数

*2.1、最高转速≥100,000rpm，最大离心力≥803,000g,  

2.2、转速精密度：≤±2rpm，

2.3、真正的样品目视平衡，最大不平衡量为±5mm。

2.4、真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无需更换碳刷。

*2.5、驱动部（电机和轴）十年免费保用
2.6、空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液

2.7、离心腔采取半导体制冷，无需压缩机。

2.8、温度设定范围：0-+40℃，1℃步进。

2.9、转头温度控制精度：±0.5℃，利用红外检测器监测温度

2.10、制冷设计：6个半导体制冷模块采用串并联设计
2.11、自动干燥系统，可使离心室在每次离心后保持干燥

*2.12、真空度最小可达：≤0.13Pa。

2.13、面板上显示高、中、低真空度

2.14、内设脱湿装置，3小时内排出50ml水

2.15、LED显示器：面板前部具有一个47cm长的LED显示器，可呈现不同的颜色，发光模式，亮度，以显示不同的操作状态

2.16、LCD彩色触摸屏：6.5英寸，触摸式操作，具备离心力，离心时间的适时设定功能。触摸屏显示语言有11种可选（中文，英语，日语，法语，德语，意大利语，韩语，荷兰语，葡萄牙语，俄语，西班牙语）

2.17、提前预设需要延时启动的离心时间和结束时间，具备仪器预冷功能。

2.18、具有RTC（实际时间控制功能），可设置离心的起始时间和结束时间，及运行参数
2.19、加减速模式：10级加速，10级减速（包括自由滑行）。

2.20、程序化操作：可存储≥1000个程序（30个步骤的）。

2.21、标准接口：USB (x2), LAN (x1)。

2.22、操作历史：≥5100个操作历史可通过USB口，以CSV的形式输出

2.23、安全操作符合UL，CSA，CE Mark, IMFC 国际安全标准。

2.24、转头转速自动监测，全自动设置最高允许转速。

2.25、具有用户锁功能，可注册≥50个操作者

2.26、标配有模拟软件的CD盘，可安装在电脑上进行离心条件的模拟

*2.27、具备转头寿命的自动管理功能，每一种规格的转子均可提供标准转子和自动转子（转子寿命自动管理）两种转子供用户选择，自动转子不再需要繁琐的手动记录，可最大限度自动延长转头寿命。

*2.28、非接触式不平衡监测系统，在全部转速范围内的振动与正常检测的振幅数据进行比较，会立即捕获反常的振动并马上停止转头转动，一有异常，立刻报警。
2.29、可选配HEPA过滤器

2.30、可打开外壳的正面，方便维修及仪器检查。

2.31、电源断电恢复后，仪器可自动启动。

2.31、独有的节能技术，在加速时电流只需20A，运行状态时只需8A

2.33、在最高转速时≤51db，（机前1米左右）

三．配置要求
3.1 主机一台

*3.2定角转头一个，容量：8×6.5ml,最高转速≥100000rpm,最大离心力≥803000g，包含4.7PC Thick-Walled Tube（厚壁管）50个，4.7PC Thick-Walled Tube Cap管盖8套

*3.3定角转头一个，容量：6×94ml,最高转速45000rpm,最大离心力235000g，包含100个94mLPA离心管及相应工具，用于33PC thick-walled tube（厚壁管）及离心管各一套

*3.4水平转头一个, 容量6x13ml, 最高转速40000rpm,最大离心力28400g，标配了100个13mLPA管；

*3.5水平转头一个, 容量6*40ml，最高转速32000rpm,最大离心力180000g, ,标配了100个40mLPA管；
四、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点

