大容量离心机
一、工作要求

1.1 电源要求：220V±10%交流，50/60Hz 
1.2 温度：2-40℃
二、技术参数
*2.1．最高转速：7000rpm，    
2.2. 转速设定范围：300 – 7000rpm

*2.3．最大离心力：11100Xg     
2.4. 操作环境温度：2-40℃
2.5．驱动方式：高力矩无炭刷变频电机， 直接驱动。

2.6．加减速控制：9级加速，10级减速。

2.7. 最大容量：6x1000ml/ 400ml x 12个血袋/ 500ml x 8个血袋

2.8. 最大允许不平衡量：150g (3x50g)

2.9. 程序功能：30个程序
*2.10．温度控制范围：-20℃ ～ +40℃

2.11. 温度增量：1℃

2.12. 温度精度：±1℃
2.13．时间控制和范围：1秒—99分59秒， 和连续。

2.14. 具有彩色LCD触摸屏

2.15. 压缩机及制冷系统：1.5kw/R410a, 完全符合环保要求

2.16. 控制方式：微机控制

2.17. 显示：数字显示

2.18. 自动转子识别功能：标准

2.19. 实时转速检测：门中央透明检测孔

2.20. 安全装置及故障自检功能（标准）：不平衡转动检测和保护；转头过速检测；离心室盖开/闭检测；转头自动识别系统；温度调节检测；电源异常检测；马达转动功能检测；控制系统异常检测

2.21. 噪音：小于57dBA

2.22. GLP/GMP 管理：有

2.23. ω2t功能：有

三．配置要求
3.1 主机1台

*3.2 水平转子一个，最大容量6*1000mL，最高转速4200rpm，最大离心力5150g，包含6个1000mL吊桶，6个PP离心瓶
四．技术服务要求

4.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

4.2质保期验收合格日起12个月

4.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.4交货地点：用户指定地点

