                                                                                  材质


实验台柜技术参数
  基本要求：

1．实验台整体为全钢结构，实验台承重不小于300kg/m²。   
2. 外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm； 2000mm≤4mm； 3000mm≤5mm。
3. 工艺要求：
3.1 钢部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。
3.2 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。
3.3 柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板间缝≤3mm；整体尺寸误差≤100mm，要求水平、稳固。
3.4 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。
技术规范及材质说明：
1. 台面：选用耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁的台面，台面边缘加厚并作圆弧收边处理，台面前下方开有止水槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。

2. 柜体：采用1.0mm以上厚度的优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。实验台柜体内设一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等。
3. 门板、抽屉面板: 采用1.0mm以上厚度优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。双层结构，质地结实、表面平整、耐承重、有一定的强度。抽屉内部采用一片式制成，有效的方式液体渗漏。
4. 活动层板：带加强筋结构，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。在柜体内可多点调节高度。
5. 活动背板：活动可拆卸式，方便柜体后上下水及电的维修。
6. 滑轨：采用优质三节承重轨道，开合平稳，承重力强，方便实验人员双手持物关闭抽屉，静音效果好，达到国际五金行业标准。
7. 铰链：采用316不锈钢合叶，开启角度≥180度，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重可达到80kg，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。
8. 可调脚：采用抗老化橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm；外形美观，设计人性化, 具有防震效果。
9. 拉手：采用不锈钢亚光拉手,美观,耐用，且可在多方位开启门及抽屉。
10. PP水槽：高密度PP材质，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度PP反水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。

11. 上水管：国内优质铝塑管。

12. 下水管：国内优质pp管，落水头采用pp 沉淀式泄水头，防止水管阻塞功能，易于拆卸保养。
13. 三口水龙头：选用品牌实验室专用三口龙头，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂涂层理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。滴水架：采用加厚PVC板，pp滴水棒，带导水槽及导管，滴水棒高度可调节。
通风柜
台面：采用13厚进口荷兰千思板
    铰链：采用316不锈钢合叶，开启角度≥180度，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重可达到80kg，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。               
门板：采用1.0mm 冷轧钢板经磷化处理后环氧树脂粉体喷塑。双层门结构，内带支撑拉带，起到定
型及承重作用。
上罩及下柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷
塑，具有防潮、防腐功能。柜门采用双层设计。上罩体内无裸露螺丝钉。局部承重采用1.2mm 冷轧
钢板经磷化处理后环氧树脂粉体喷塑

内衬及导流板：采用6mm 厚耐酸碱抗倍特板，可根据实验内容的气体比重调节导流板的角度，更快
排出有害气体。
视窗：6mm 厚安全玻璃。带PVC滑槽，升降自如，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可任意停
在任意位置。采用链条结构。
排气罩：冷轧钢板制成减缩式排气罩。

插座：采用国际制式万用插座，适用各种仪器插头。

照明：采用隐藏式30W 日光灯照明，达到400LUX。

调整脚：设有高低防水水平调整脚。

化验水杯：高密度PP材质，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或
低于台面，使台面不易存水。接高密度PP反水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，
有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。。

化验水龙头: 选用品牌实验室专用龙头，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，使
用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水
嘴。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂涂层理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。

上水管：国内优质铝塑管。

下水管：国内优质PP管，落水头采用PP 沉淀式泄水头，防止水管阻塞功能，易于拆卸保养。

落水头说明: 采用高密度PP 沉淀式泄水头。防止水管阻塞功能,并易于拆卸保养。

控制面板：采用触摸式或按键式。
4/5

