研究级体视显微镜
用途：动物、植物、卵细胞、胚胎标本的观察。
工作条件

1. 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

主要技术指标
1.研究级体视显微镜

1.1连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比＞16:1；备有内装式孔径光阑。

1.2物镜：复消色差1X物镜，数值孔径≥0.15；工作距离≥60mm

1.3目镜：10×，视场数≥22

1.4透射光照明装置：4孔位LED透射底座，透射照明方式：明场照明及斜射照明


1.5双光纤冷光源

2.落射荧光系统：


2.1同轴落射荧光观察附件，备有四孔位用于荧光观察，一孔位明场观察

2.2荧光专用激发滤色镜：适用于GFP、RFP、DAPI

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点
