大容量离心机
1.工作环境

1.1 电源要求：220V±10%交流，50/60Hz;输电线能承受25A或更高的电流；接地良好。配备交流单相220V、容量25A、带有过载保护的空气开关的独立线路 

1.2 温度：2-40℃
1.3 相对湿度：45-85%

2.技术参数

2.1最高转速：7000rpm，    
2.2 转速设定范围：300 – 7000rpm
2.3最大离心力：11100Xg     
2.4. 操作环境温度：2-40℃
*2.5．驱动方式：高力矩无炭刷变频电机， 直接驱动。

*2.6．加减速控制：9级加速，10级减速。

*2.7. 最大容量：1000ml x 6/ 400ml x 12 / 500ml x 8
2.8. 最大允许不平衡量：150g (3x50g) (R5S3 转头)
2.9. 程序功能：30个程序

*2.10．温度控制范围：-20℃ ～ +40℃
2.11. 温度增量：1℃
2.12. 温度精度：±1℃
2.13．时间控制和范围：1秒—99分59秒， 和连续。

2.14. 具有彩色LCD触摸屏

2.15. 压缩机及制冷系统：1.5kw/R410a, 完全符合环保要求
2.16. 控制方式：微机控制

2.17. 显示：数字显示

*2.18. 自动转子识别功能：标准

2.19. 实时转速检测：门中央透明检测孔
*2.20. 安全装置及故障自检功能（标准）：不平衡转动检测和保护 （在血袋重量差3x50g时（R5S3）不需平衡）；转头过速检测；离心室盖开/闭检测；转头自动识别系统；温度调节检测；电源异常检测；马达转动功能检测；控制系统异常检测
*2.21. 噪音：小于57dBA

2.22. GLP/GMP 管理：有

2.23. ω2t功能：有
3.配置要求

3.1 主机一台

*3.2水平转头1个,容量：6×1000ml，PC离心瓶一套（6个） 

4.技术服务要求：

4.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

4.2质保期验收合格日起12个月

4.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.4交货地点：用户指定地点

