酶联免疫分析仪参数

通用参数

1.检测模块：荧光强度 (FI，FRET)、时间分辨荧光、发光 (Lum, BRET)、紫外-可见吸收光 (Abs)、可升级HTRF、FP。

2.检测方法：终点法，动力学，光谱扫描，孔域扫描

3.孔板类型：6-384孔板；兼容超微量多体积检测板。

*4.温度控制：室温 +4℃至 45℃，±0.2℃@37℃，可进行预热操作，可进行温度梯度控制。

5. 震荡：线性、轨道、双轨道振荡，振荡速度和振荡时间数字可调

6. 自动化兼容：可兼容自动化仪器，进行高通量微孔板处理工作

7. 探头高度调整：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度

*8.孔域扫描：高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据扫描结果给出模拟热感图。

9.气体控制：可选配独立气体控制模块，控制O2和CO2浓度。

*10.检测速度：96 孔：11 秒；384 孔：22 秒

系统参数

1荧光强度

1.1.光源：双光源设计，配合不同检测模块

光源1：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描）有低、高两种能量强度

可升级光源2：高能量氙闪灯（荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光）有低、中、高三种能量强度

1.2.波长范围：

单色器: 250-850 nm，1nm递增；可升级滤光片系统: 200-850 nm

*1.3.波长选择：

四光栅单色器 (顶/底部);可升级滤光片/二向色镜系统

*1.4.带宽：

单色器：激发16nm，发射16nm； 滤光片：依滤光片而定 5nm->100nm

1.5.顶部检测灵敏度：

单色器: 2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )

*1.6.底部检测灵敏度：

单色器: 4 pM 荧光素 ( 0.4 fmol/孔 384孔板 )

1.7. 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进

2.发光

*2.1.波长范围：300-850 nm

2.2.动态范围： > 6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围

*2.3.灵敏度(ATP)：10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 ) 100amol/孔 辉光分析

2.4. 发光扫描：可在300-850nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图

3吸收光

3.1.光源：高能量氙闪灯

3.2.波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进

3.3.带宽：4nm (230-285nm), 8nm (>285nm)

3.4.测量范围：0-4.0 OD

3.5.OD分辨率： 0.0001 OD

*3.6.光路径校正：具备光路径长度校正功能。

4.时间分辨荧光

4.1.光源：高能氙闪灯

*4.2.波长范围：250-850 nm，1nm递增。

4.3.波长选择：四光栅单色器

4.4.灵敏度：Eu 120amol/孔384孔板

5.软件

5.1.软件可选择安装中文或英文。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。

5.2.模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤

5.3.内置模板文件：方便客户参考

5.4.数据运算及编辑：可对原始数据进行多重运算，生成标准曲线和样品检测数据。

5.5自动休眠模式：具有自动休眠模式，在仪器停止运行时进入休眠状态，并可以随时激活，可节省仪器用电量。

5.6认证：21CFR Part II；ISO9001；ISO13485；CE，中国医疗器械许可证

*5.7跳孔检测模式：可随机选择任意几个孔检测

5.8荧光成像图形分析

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点