超低温冰箱

1 性能指标及要求：

1.1内部容积：≥790升，可储存100孔2ml冻存盒600只。

1.2冰箱净重<380公斤，隔板承重>57公斤。

*1.3压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

1.4工作温度:-50℃∽-86℃

1.5工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

*1.6 Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

*1.7标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

1.8箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

1.9工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

1.10标配四扇内门，减少冷气丢失。

*1.11冰箱空载情况下，断电后从-80摄氏度升到-50摄氏度所需时间不少于4小时。确保冰箱断电后有足够的时间进行样品转移。

*1.12绝热层为厚度127mm的原位成型无氟聚亚胺酯，门厚度不少于114mm，确保最佳的保温性能。

*1.13 三联点式高强度门密封条，提供极佳的保温性能。

1.14控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

*1.15符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

1.16 标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

*1.17 标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口，并配备相应冻存架

1.18温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度

1.19超大冷凝器，面积为305X457mm，确保最佳降温效果

1.20标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

*1.21标配专利的真空减压口，使得密封性能极佳的冰箱门可快速再次开启。

1.22全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

1.23重型脚轮，方便移动和固定冰箱

1.24冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行噪音低于65分贝。

1.25 日平均耗电量不高于17.2千瓦。

1.26后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时；可以选配液态CO2和LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下（LN2系统可维持在-80°C以下）

1.27可选配图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

2数量及交货期

2.1超低温冰箱 1台

2.2交货期为合同签订后三个月

3售后服务

3.1 设备安装调试

3.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

3.2  技术培训

3.2.1 在用户所在地对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.2 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.3 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。