激光器和活细胞工作站

技术要求：

- 激光器波长488nm、561nm,输出功率≥300mW

- 横模TEM00，M2<1.1

- 光斑直径1/e2 (mm)为 0.7 ±0.05

- 功率稳定性(%) (8 hrs., ±3°C)<2

- 峰-峰噪声(%) (20 Hz to 20 kHz) ≤1

- 预热时间(minutes) <5

- 活细胞工作站匹配温控器和加热器，可通过样品温度或外壳内空气温度反馈给控制器

- CO2范围0-10%，精度+-0.1%；氧范围1-18%，在5%的氧下，精度0.1%

- 湿度控制，37°温度下，气体相对湿度达到85%

- 匹配触摸屏显示器，用户友好型操作界面。

售后服务：

售后服务

1 设备安装调试

1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

2  技术培训

2.1 在用户所在地对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。