等离子清洗仪

- 设备用途

用于生物化工和半导体材料科研领域实验室的表面处理设备，用于实验材料的表面清洗、改性，以符合后期样品处理或键合等工艺过程的需求。

- 设备运行条件

1. 环境温湿度	温度：22±3°C，湿度：45 ~ 70%

2. 电力	200 V~240V, 200W, 50 Hz

- 技术参数

1、主机系统：

1.1 紧凑的台式设备、可调节的RF 功率、符合CE 安全标准

1.2 清洗舱：长6.5 (165mm)英寸，直径3(76mm)英寸

1.3 可用工作气体：空气、氧气、氩气、氮气或混合气体等

1.4 1/8 英寸标准锥管螺纹针型阀控制气流和腔体压力

1.5 1/8 英寸标准锥管螺纹三通阀便于气体混合，隔离舱体和排气的快速切换

1.6 射频频率：13.56MHz

*1.7 功率为低、中、高档可调，射频线圈，产生的等离子功率对应表：

1.7.1 低档功率范围：电压680V DC 电流10 mA DC 工作功率 6.8W

1.7.2 中档功率范围：电压700V DC 电流15 mA DC 工作功率 10.5W

1.7.3 高档功率范围：电压720V DC 电流25 mA DC 工作功率 18W

2、真空系统：

*2.1 涡旋式无油真空泵，支持各类活性气体的等离子体清洗处理

2.2 峰值抽速：(60 Hz) 60 L/m，3.6 m3/h，2.1 cfm

2.3 极限真空：2.5 × 10-1 torr (3.3 × 10-1 mbar, 33 Pa)

2.4 电机功率(50/60 Hz)：120 W

2.5 排气口：1/4 英寸内螺纹 NPT，气镇接口：1/8 英寸内螺纹 NPT

2.6 电机过热保护自动

2.7 附带软管、软管箍、进气道适配器，定心环和摆动钳等连接套件

3、真空监测单元：

*3.1 高精度真空数据实时采集，实时显示处理腔体内的真空值，有助于提高样品

处理的可重复性

3.2 橡胶外套，有效保护监视单元，起到减震防摔作用

4、配件

4.1 石英托盘1个，用于放置样品

- 设备配置清单

设备具体配置如下：

- 等离子清洗机主机 1台

- 无油真空泵系统 1套

- 真空实时监测单元 1个

- 石英托盘 1个

- 适配电源线 1根

- 售后服务

1. 设备保修期为设备验收合格后1年(保修期内免费提供非人为因素损坏的备件及服务)，并长期提供技术支持。

2. 机器发生故障时,供方在24小时内明确回复。

3. 如果未能解决问题,供方工程师应在2个工作日内与用方达成故障解决方案。

4. 设备保修期内，损坏的备件原则上卖方应在1个工作日内明确回复备件的交货期限。并当供方国内仓库有备件库存时,在1个工作日内寄出。

5. 保修期结束后，供方应在收到买方定单后1个工作日内明确回复备件的交货期限。

6. 保修期结束后，供方应优惠供应相关备件。涉及的相关技术服务尽量免费解决，不可避免的收费项目，卖方应提供优惠，届时协商解决。

7. 供方承诺向用方长期优惠供应设备相关的耗材。

8. 每年提供所在城市的免费设备巡检服务1次，检查设备潜在故障和隐患并提供设备操作培训。