超速冷冻离心机

1 工作条件

1.1工作环境温度：10-35℃；

1.2工作环境湿度：20- 80%；

2. 设备用途

超速冷冻离心机将根据物质的沉降系数、质量、密度等的不同，应用强大的离心力使物质分离、浓缩和提纯，是分子生物学、生物化学研究和工业生产中不可缺少的手段。

3.技术参数

★ 3.1 最高转速：≥100,000 RPM；最大相对离心力：≥800,000 x g；

★ 3.2转速控制精度:  ± 3RPM；

3.3温度设定范围：0-40度, 1度步进；

3.4要求采用14寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作

3.5要求具备中文操作界面，以方便使用

3.6可以使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；

3.7仪器可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；

3.8仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速；

★ 3.9仪器实时数字化显示真空度，真空度<5 Microns；

3.10目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%；

3.11加速/减速选择：≥10档加速/10档减速；

3.12可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求；

3.13离心时间设定范围为0-999小时59分，连续离心；

★3.14离心专家软件内置于主机操作系统中，具备本机进行各种实验模拟及计算功能，并可将模拟计算的离心条件直接下载运行；

3.15化学试剂耐受性数据库内置于主机操作系统中，便于离心不同样品时离心管选择；

3.16具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

3.17区带/连续流操作界面以流程图显示、具备授权功能，以便于对使用者进行权限管理；

3.18具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注；

3.19要求离心机主机、转头及离心管由同一厂家生产，以确保仪器的安全使用；

★ 3.20要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的核酸；

3.21提供一定数量的高离心力管；

3.22噪音: ≤51dBa；

3.23要求具备防污染气密设计，内置HEPA系统，有效防止病毒或其他有害物质污染工作人员及实验室环境。

3.24  要求主机具备8个半导体控温模块；

3.25  要求主机重量≥450KG。

3.26 专利设计的快速非接触式不平衡监测转头的不平衡，一有异常，立刻报警。

4.配置：

4.1  智能型超速离心机主机一台

4.2  70,000 rpm/8 x39.0 mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤44），同时提供26.3ml的高离心力管12支及相应离心管盖（k因子为59，运行最高转速不低于60,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

4.3  45,000 rpm/6 x94.0 mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤133），同时提供70.0ml的高离心力管12支及相应离心管盖（k因子为133，运行最高转速不低于45,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

4.4  原厂热封器一套

五．技术服务要求

5.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

5.2质保期：验收合格日起12个月

5.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

5.4交货地点：用户指定地点