一、货物名称：活细胞工作站

二、数量：一套

三、技术要求：

- 活细胞工作站匹配温控器和加热器，可通过样品温度或外壳内空气温度反馈给控制器并连续监控室温。

- 样品温度精度：室温保持在±1°C之内，则在样品反馈模式下为±0.1°C，在腔室反馈模式下为±0.3°C。 恒温箱和物镜加热器的自动自校准程序

- CO2在0-18％的范围内进行数字调节，并由无漂移的非分散红外（NDIR）双波长CO2传感器主动控制。 预期传感器寿命：10年。 精度：±0.1％。 输出流量范围：0.05-1.0 l / min（与OKO-AIR-PUMP-BL或OKO-AP组合为0.05-0.4 l / min）。 与Smart Box兼容，可进行数据记录，远程操作和远程支持

- 采用湿度传感器来控制气体的相对湿度，工作温度范围：25-50°C。 湿度范围取决于工作温度，在37°C下，湿度可调节为50％到95％。

- 湿度设定点分辨率：1％，具有一个温度控制管，可将加湿后的气体输送到培养室。

- 便于移液。 最小冷凝器工作距离：28mm。 该腔室通过嵌入的电阻均匀加热，并覆盖有温度可控的导电玻璃盖。

- 样品架易于互换，可放置培养皿，载玻片和多孔板。 腔室具有可移动的提升管，可安装标准多孔板或进行灌注（腔室提升管中可使用的最大外径为2.5 mm的管道的通道）

- 兼容以下Z型压电位移台：安装在Nikon XY位移台上的Mad City Labs NZ100 / 200 / 500-N

- 活细胞工作站匹配温控器和加热器，可通过样品温度或外壳内空气温度反馈给控制器

- 匹配触摸屏显示器，用户友好型操作界面。

四、售后服务：

- 保修期：卖方提供1年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由卖家负担。

- 维修响应时间：保修期内卖方应在24内到达维修现场，到现场时间为4小时以内，延误时间则延保修期；保修期结束后到达现场时间同前。维修服务包括电话指导和现场维修。