微流控液滴制备仪

用途：用于准备稳定的单分散液滴乳液

总体参数：

- 可制备Ø 50到Ø300μm的单分散液滴；

- 单次样品量15-20ml

泵需求参数：

- 液滴生成频率：大于4000个每秒；

*2、空驱泵，单通道设置；操作压力范围0到10 bar

3、良好的化学腐蚀耐受性

4、消除死体积和样品损失，提供无脉冲、稳定的液体流

5、具有快速液体转换能力

6、可泵取高粘稠液体

7、模块化设计，方便扩展升级

8、压力分辨率：0.001bar/

9、压力稳定性：0.1% 系统压力;最小±0.002bar

10、反应时间（1bar间隔）：＜3s

11、反应时间（5bar间隔）：＜4s

*12、可通过电脑软件控制液滴生成的尺寸和速率

芯片需求参数

*1、微流控芯片为疏水芯片，节点尺寸分100、190微米两种，可以制备单分散液滴：油包水液滴

2、 材质：玻璃或者COC；

3、 通道表面粗糙度（Ra）：5nm；

*4、 制造工艺：氢氟酸刻蚀和热粘合；

5 、液滴生成速率：最快可达4000个/sec

6 、成熟的商业化芯片具有很高的可重复性

7 、单分散性：CV <5%；

8、配置微流控芯片的相关连接件，密封性好，不漏液，耐腐蚀，有专门的进样瓶。

工作环境：

- 电源：100-240 VAC，1.0A

- 安装地点：室内使用

- 操作温度：10-40℃

- 操作湿度：20-80%

配置单：

- 两台泵以及附件

- 100微米疏水芯片5个，190微米疏水芯片5个；芯片托以及芯片连接件一套

- 系统附件（阀门、管线、密封垫等）一套

- 国产显微镜一件

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点