高效离心机
1. 仪器工作条件

1.1 电源：220±10%V，50/60HZ；
1.2 工作温度：10℃- 40℃；
1.3 环境湿度：≤80%；
1.4 其他：防尘，抗震动。
2. 仪器用途：
该设备是目前生命科学研究中必备的大型仪器设备之一，应用范围广泛，可以完成各种亚细胞器和病毒组分分离，大容量制备，中试量发酵液后处理，细胞分离和收集，蛋白沉淀和血液分离等。
3. 技术参数

3.1最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥80,000 × g，最大容量 6000 ml

3.2转速控制精度≤10 rpm

3.3微机控制，数字显示 

3.4采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半

3.5具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命

3.6样品容量不平衡容忍度≥5%，可“目视平衡”

3.7仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行

3.8时间设定：1分钟至9:59小时，另有连续时间运行 (HOLD) 选择

3.9噪音：小于60 dBa

3.10可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中

3.11安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；有生物安全转  

头及样品分离袋可供选择

3.12转头为钢合金材质

3.13原厂提供维修服务

3.14要求仪器具备可视孔，便于用户进行定期的转速检测

4.
附件及零配件
4.1. 26,000rpm 主机一台；
4.2. 25000rpm & 8*50mL钢合金生物安全定角转头两套；
4.3. 50mL 离心管50支；
5.
技术支持以及售后服务

5.1. 仪器到货后，乙方将在与甲方约定的时间内，到指定的地点免费为甲方进行仪器的安装、调试，仪器的性能指标应达到甲方标书中的要求并符合仪器产品说明书中规定的技术指标；
5.2. 提供整机24个月免费保修，保修期自仪器安装验收合格双方签字之日起，如因乙方原因导致仪器未能及时验收，则顺延质保期。保修期内，由于非甲方人为因素，造成仪器故障及损坏，概由乙方无偿负责解决（消耗品除外）。仪器核心部件如驱动组件提供24个月免费保修；
5.3. 质保期满后，乙方将向甲方提供优惠维修服务，只收取相应的部件工本费，终身免除上门维修工时费、往返交通费及住宿费等相关费用；被维修更换零部件的质保期自维修验收之日起免费保修6个月，质保期内如因乙方原因导致仪器未能及时修复，则顺延质保期；
5.4. 乙方承诺至少提供仪器伍年零配件的供货；

5.5. 终身免费巡检服务：乙方每年至少为甲方提供一次免费维护仪器设备的保养及校准服务，包括设备日常维护，耗材免费更换，标准样校准等，预防仪器故障的发生，同时保证实验数据的准确性；

5.6. 除整机外其他部件提供免费保修24个月；
5.7. 若仪器出现故障，供应商应12小时内电话做出维修方案决定，如12小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时到达现场（法定节假日除外）排除故障，恢复仪器正常使用；
5.8. 终身为用户提供技术支持；在不涉及硬件的条件下，软件免费升级；
5.9. 仪器安装完毕投运前，供应商需对用户操作人员及维护人员在安装现场培训并提供仪器的使用手册和书面的仪器使用注意事项；仪器正式运行后，根据甲方实际需求乙方每年至少免费提供一次仪器使用培训；
5.10. 报价和付款方式：报价为CIP报价；
5.11. 交货日期：合同生效后3个月内；
5.12. 交货地点：CIP北京，中国科学院生物物理所；

5.13. 验收：供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。
