超微量分光光度计

- 最小样品体积：1ul

- 检测下限：基座2ng/ul（dsDNA）

- 检测上限：基座27,500ng/ul（dsDNA）

- 样本检测和数据处理时间：8秒

- 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

- 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；

- 波长精度：±1nm；

- 光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）

- 光吸收准确度：3%(at 0.97A at 302nm)

- 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm)

- 控制面板：

操作系统：安卓

触摸屏：多点电容式触摸

手套兼容性：兼容实验室手套

声音：内置语音

可免费下载电脑软件，用于分析仪器导出的结果

- 具备智能样本检测技术可进行污染物鉴定和结果校正

- *可以选配审计追踪软件保证数据安全和满足审计需求；

- OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml

- 具备蛋白编辑器，可自定义蛋白类型和参数

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点