电生理设备一批

一、微电极拉制仪

1.内部计算机控制的水平拉制仪。

2.采用铂金片作为加热源。

3.有湿度控制小室（加热片在其内），保持湿度相对稳定，保证了拉制的良好重复性。

4.数显屏幕显示拉制参数与拉制结果。

5.有空气压缩系统，可迅速冷却加热片，防止加热片的余热对下一步拉制产生影响。

6.可设置并存贮100个拉制参数程序，适用于拉制不同的玻璃电极。

7.内设膜片钳电极的拉制参数样例。用户可提出自己的拉制要求，出厂时会直接将拉制参数设好。

8.每次拉制获得两根完全对称的玻璃电极。

9.可进行多步或单步循环拉制，有效控制微电极颈部长度和尖端口径。

10.拉制的玻璃电极尖端最小开口为0.06μm。

11.拉制参数可设保护功能，防止别人或自己不经意的改动。

12.更换加热片或更换使用不同型号的玻璃管时，可通过Ramp检测功能指导加热参数的设置。

- 电动微操作器

1.数显移动位置。

2.行程：三轴均≥25mm。

3.由X.Z轴或Y.Z轴移动合成斜轴移动，斜轴角度有16个，通过DIP开关设置。

4.移动速度有10个选择，分辨率有6个选择（0.0625/0.125/0.25/0.5/1.0/2.0μm），均通过MODE拇指轮选择。

5.最大移动速度为3mm/s。

*6.漂移＜0.5μm/24h。

7.适配各种膜片钳放大器探头。

8.具有CENTER自校按钮，可恢复机械臂处于各轴行程的中间位置。

- 夹持器

适配电极外径1.0-1.7 mm

- 铂金片

2.5 mm 长*2.5 mm 宽

四、技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点