sCMOS相机

1.探测器芯片: 背照式减薄型封装科学级CMOS传感器

2.有效像素：≥2304 ×2304 , 像元尺寸：6.5× 6.5 (µm), 芯片尺寸：≥14×14(mm)

3.满阱电子：15000 e, 动态范围：21400:1

4.峰值量子效率：≥550 nm @ 95 %

5.制冷方式：风冷:≦ -8℃, 水冷:≦ -15℃, 暗电流：≧0.5 electrons/pixel/s(风冷),

6.成像速度：全幅≧ 89fps@16bit, 最高速度≥40000fps@

7.数模转换位数：16bit、12bit、8bit输出

8.读出模式：全分辨率模式，数字binning模式，子数组模式，Lightsheet模式；

9.曝光时间：17μs 至 10s

10.数字接口：同时具有高速sCMOS相机非对称点到点串行数字接口和USB 3.0接口

CXP接口> 89fps @ 2304×2304全幅(16bit) ，USB 3.0接口（31.6fps 全幅）

11.读出噪声：≤1.4e r.m.s. (快速模式),≤ 1.0e r.m.s. (慢速模式),≤ 0.7e r.m.s. (超静模式)

12.外部触发模式: 边沿触发、电平触发，支持同步读出及启动触发

13.触发输出: 3个可编程信号发生通道，便于多配件的系统集成

14.内置信号发生器模式：Free running模式、, Start Trigger模式、, Burst模式。

15.安装空间: 横截面投影尺寸< 85 x 85 (mm)

16.软件支持：μManager, LabVIEW, MATLAB, C/C++, 免费提供SDK。

技术服务要求：

1.	设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.	质保期验收合格日起12个月

3.	维修响应时间: 接到维修通知后，技术人员电话响应24小时内做出响应，技术人员服务安排48小时内到达现场排除故障

4.	交货地点：用户指定地点