核磁共振空压机房空压机组

空压机组具体需求如下：

| 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 本体涡旋机 | 1台 | 功率≥11KW，电压380v/50Hz，噪音<59dBA 0.8Mpa产气量≥1260L/min，压力调节范围06-0.8Mpa |
| 稳压罐 | 1个 | 400L |
| 冷冻干燥机 | 1台 | 电压220v/50Hz,处理量≥1600/min，压力露点3-10℃ |
| 吸附干燥机 | 1台 | 电压220v/50Hz,处理量≥1000/min，压力露点优于-40℃ |
| 储气罐 | 1个 | 400L |
| 过滤器 | 3只 | 处理量≥1000/min，精度1um的2只，精度0.3um的1只 |

技术服务要求：

1.	设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.	质保期验收合格日起12个月

3.	维修响应时间: 接到维修通知后，技术人员电话响应24小时内做出响应，技术人员服务安排48小时内到达现场排除故障

4.	交货地点：用户指定地点