混合防震光学平台

- 技术参数要求

- 台面规格：尺寸1200mm×1800mm，台面厚度≥305mm，钢制蜂窝结构，均布25mm孔间距M6螺纹孔，每个螺纹孔对应1个深度不低于25mm的圆柱形杯状结构

- 台面平整度≤±0.005英寸（整张台面螺纹孔区域内）

- 台面阻尼方式：结构宽带干式阻尼

- 隔振系统总体高度：不高于805mm

- 主动消除系统自由度：6个隔振自由度

- 强力消除地面振动频率范围：0.6-1000Hz

- 固有频率：≤0.5Hz

- 内部减振系统类型：主动压电制动器与被动消振系统，串联工作运行，以达到最大振动消除效果

- 振动消除效果：

- 1Hz时，40%-70%；2Hz时，＞90%；10Hz时，＞99%；

- 支持单独开启主动低频隔振，或者单独开启被动高频隔振，以适应不同的振动环境

- 具有较快的平衡速度和较短的响应时间：＜0.5秒

- 控制器模拟信号输入/输出通道：最多可同时支持 16 通道

- 控制器数据连接口支持USB、Ethernet RJ-45、BNC Connectors、RS232

二．售后服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，供货方派工程师上门安装调试，并出具振动测试报告。

2.质保期：验收合格日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。