高效液相色谱仪

1. 工作条件

1.1 环境温度：5℃-35℃，环境温度波动不大于2℃/小时；

1.2 相对湿度：20%-80%，无冷凝。

1.3电源：100-240V a.c.,50/60Hz

2. 参数说明

2.1二元高压梯度泵

2.1.1 泵类型：串联双柱塞式；

2.1.2 流量范围：0.001-10.000mL/min；

2.1.3 流量准确度：≤±0.5%（@1.000 mL/min，水）；

2.1.4 流量精密度：RSD≤0.06%（@1.000 mL/min，水）；

2.1.5 梯度准确度：≤±0.5%；

2.1.6 梯度重复性：≤0.1%SD；

2.1.7 *最大耐压：≥60MPa；

2.1.8 压力脉动：≤1%（@流速≤5mL/min，压力≤4000psi）；

2.1.9 4通道溶剂选择阀，支持四种溶剂切换；

2.1.10自动在线清洗，实时保护柱塞杆和密封圈；

2.1.11 2通道真空脱气机；

2.1.12标配混合器，漏液检测，高压、低压保护，排空快捷按键；

2.1.13 耐pH范围：1-14；

2.2自动进样器

2.2.1 样品容量：2个标准54位样品瓶架；

2.2.2 定量环体积：标配100μL环体积（可选配10μL、20μL、50μL定量环）；

2.2.3 进样重复性：常规进样：RSD≤0.5%；携带进样：RSD≤1.0%；

2.2.4 线性相关系数：≥0.999；

2.2.5进样时间：（支持预载样进样）可缩短至5s；

2.2.6 交叉污染：＜0.003%（咖啡因）；

2.2.7 最大耐压：≥42MPa；

22.8洗针液脱气模块；

2.2.9控温除湿：室温以下20℃－40℃样品控温并具备除湿功能；

2.2.10 其他：漏液检测，缺瓶检测；

2.2.11 耐pH范围：1-10；

2.3柱温箱

2.3.1温度控制范围：室温以下10℃-85℃；

2.3.2 温度设定值误差：±0.5℃；

2.3.3 温度稳定性：±0.1℃；

2.3.4控温方式：半导体控温，双风扇空气循环；

2.3.5 其他：漏液检测，开门检测，过温报警，温度保护开关；

2.8.6 耐pH范围：1-14；

2.4 UVD紫外-可见光检测器

2.4.1 光源：透射式氘灯和钨灯；

2.4.2 波长范围：190-900nm；

2.4.3 最高采样率：100Hz；

2.4.4 光谱带宽：≤8nm；

2.4.5 波长准确度：≤±1nm；

2.4.6 波长精度：≤±0.1nm；

2.4.7 噪声：≤±0.25×10-5AU（空池，254nm波长，1Hz采样率，2s时间常数，ASTM）；

2.4.8 漂移：≤1×10-4AU/h；

2.4.9  *最小检出限：≤1×10-8g/mL；

2.4.10 线性范围：＞2.5AU（或者＞5×104）；

2.4.11 流通池光程：≤10mm；

2.4.12 流通池体积：≤12μL；

2.4.13 流通池耐压：≥10MPa；

2.4.14 波长校正：内置汞灯校正波长；

2.4.15 前方维护：前方更换氘灯、钨灯和流通池；

2.4.16 其他：漏液检测，光源室过温保护；

2.4.17 耐pH范围：1-14；

2.5 色谱工作站

2.5.1 工作站采用数据库方式保存色谱数据，具备数据库备份还原功能，安全可靠。

2.5.2 拥有多级用户权限管理，审计跟踪功能，符合FDA 21 CFR part 11/GMP/GLP等法规的要求。

2. 5.3 拥有强大的数据处理功能，提供27种以上的积分事件和3种定量计算方法，并支持噪声和漂移的计算；通过建立校准曲线，自动计算样品含量。

2.5.4 强大的批处理功能，可按照设定的积分规则批量处理数据，快速完成积分处理。

2.5.5 工作站界面友好，各个功能区布局简洁，操作便捷；内置标准方法，可直接检索，调取使用。

2.5.6 一测多评功能，自动计算各物质相对保留时间，快速查看结果。

2.5.7 报告编辑操作便捷，内置多种模板，并支持灵活编辑和保存新模板，点选即可输出定制化报告。

3.技术服务要求

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

3.2质保期验收合格日起12个月

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

3.4交货地点：用户指定地点